项目名称：关节镜系统

数量：1套

预算价：198万

| 1、总体要求 |  |
| --- | --- |
| *1.1、摄像系统、光源、动力系统、器械为同一品牌 | 具备 |
| 1.2、摄像主机与光源设计方式 | 一体化设计 |
| 2、摄像系统 |  |
| 2.1、摄像头传感器及扫描方式 | CMOS 传感器，逐行扫描 |
| *2.2、最大视频输出分辨率 | ≥3840×2160 |
| ★2.3、摄像头采集分辨率 | ≥3840 x 2160 |
| 2.4、摄像头功能 | 具备独立可编程按钮，可遥控图像拍照、视频录像、自动白平衡、光源待机、画中画、亮度调节等功能 |
| ★2.5、摄像头材质 | 钛合金材质，防水防震耐摔，IPX7级防水，支持带线高温高压灭菌 |
| 2.6、最大数码变焦 | ≥30倍 |
| 2.7、手术模式种类 | 具备肩、膝、髋、肘、腕等关节镜手术模式 |
| 2.8、信噪比 | ≥50dB |
| 2.9、图文工作站 | 通过摄像头可实现最大图像采集分辨率≥3840 x 2160；最大视频输出分辨率≥1920 x 1080P；存储空间≥128G |
| 2.10、手术图像编辑软件 | 支持手术图像，视频浏览，编辑，生成手术报告，免费提供手机app，可同步上传病人视频至手机 |
| 2.11、视频转播和电子信息归档 | 具备网络端口，支持通过浏览器远程访问手术视频并可进行转播，免费开放端口，可连接院内pacs系统实现电子信息归档 |
| 2.12、无线wifi模块 | 具备无线wifi模块，可作局域网热点或客户端 |
| 2.13、关节软骨图像增强功能 | 配备关节软骨图像增强技术，可一键开关，具备光谱信号增强等功能，帮助医生更容易找到损伤的软骨，并支持对软骨损伤进行自动分析 |
| 2.14、抬头显示 | 可支持水泵、刨削、视频等参数实时显示到显示器 |
| 3、光源系统 |  |
| 3.1、光源 | LED光源 |
| 3.2、光通量 | ≥1500Lm |
| 3.3、灯泡寿命 | ≥30,000小时 |
| 3.4、最大色温 | ≥5800K |
| 3.5、导光束 | 长度≥2.7m，可高温高压、低温灭菌 |
| 3.6、光纤兼容性 | 可兼容市场主流导光束 |
| 3.7、光纤消毒 | 可高温高压消毒 |
| 4、显示系统 |  |
| 4.1、监视器最大分辨率 | ≥3840 x 2160 |
| 4.2、监视器尺寸 | ≥32英寸 |
| 4.3、最大亮度 | ≥800cd/m³ |
| 4.4、最大可视角度 | ≥178° |
| 5、动力系统 |  |
| 5.1、动力系统手柄 | 通用动力系统手柄，可接肩、膝、髋、小关节刀头 |
| 5.2、显示屏 | 单个彩色液晶触摸屏尺寸≥6英寸；可显示刨削手柄参数及工作状态，实时转速、模式、手柄类型等 |
| *5.3、双手柄输出功能 | 支持连接两路手柄及两个脚踏同时工作 |
| 5.4、手柄工作模式 | 正转、反转、往复转 |
| 5.5、手柄控制方式 | 手控、脚控和触摸屏控制 |
| 5.6、最大转速 | 正/反转最大转速≥8000转/分；最大往复转速≥3000转/分，转速无级调节 |
| 5.7、往复转模式 | 往复转模式≥3种，可通过手柄或主机手动选择，满不同类型手术需 |
| ★5.8、手柄最大扭力 | ≥32oz-in |
| 5.9、手柄吸引 | 具备 |
| 5.10、马达手柄和连接线消毒 | 可高温高压灭菌 |
| 5.11、刨削刀头种类及规格 | 刀头直径≥9种；有直型、预弯型、加长型可选；直径至少应包含2.0 mm、2.9/3.0 mm、3.5 mm、3.7/3.8mm、4.0mm、4.2 mm、4.8/5.0 mm、5.5mm、6.0mm；刀头种类≥80种 |
| 6、其他 |  |
| 6.1、台车 | ≥4层台车；显示器带万向支臂;可360度旋 |
| 6.2、关节镜镜头 | 30°柱状镜，带4k标识 |
| 6.3、镜头最大景深 | ≥60mm |
| *6.4、镜头视场角 | 视场角≥105° |
| 6.5、镜头消毒方式 | 可高温高压灭菌 |
| 6.6、分项报价 | 主机、刀头及其他附件分项报价;做为评标重要依据 |

| 7、主机配置清单： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（规格误差不超过±10%） | 数量 |
| 7.1 | 4K摄像、光源系统（含图文工作站） | 1套 |
| 7.2 | 4K摄像头 | 1个 |
| 7.3 | 导光束 | 5根 |
| 7.4 | 32寸医用监视器 | 1台 |
| 7.5 | 30度4mm关节镜（含穿刺器和内外鞘） | 8套 |
| 7.6 | 30度2.7mm关节镜（含穿刺器和内外鞘） | 1套 |
| 7.7 | 动力系统 | 1台 |
| 7.8 | 刨削手柄 | 8把 |
| 7.9 | 台车 | 1辆 |
| 7.10 | 镜头消毒盒 | 2个 |

| 8、膝关节器械： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称（规格误差不超过±10%） | 数量 | 参考图片 |
| 8.1 | 探钩 | 1把 |  |
| 8.2 | 直蓝钳 | 1把 |  |
| 8.3 | 标准左弯蓝钳90° | 1把 |  |
| 8.4 | 标准右弯蓝钳90° | 1把 |  |
| 8.5 | 反咬蓝钳 | 1把 |  |
| 8.6 | 小关节探钩 | 1把 |  |
| 8.7 | 小关节直蓝钳 | 1把 |  |
| 8.8 | 小关节上翘蓝钳15° | 1把 |  |
| 8.9 | 小关节大口上翘蓝钳15° | 1把 |  |
| 8.10 | 小关节左弯蓝钳 45° | 1把 |  |
| 8.11 | 小关节右弯蓝钳 45° | 1把 |  |
| 8.12 | 小关节组织抓钳 | 1把 |  |
| 8.13 | 专用器械盒 | 2个 |  |