## Sheet1
眼底照相机招标技术参数
序号 | 参数要求
1 | 总体要求
*1.1 | 适用范围：适用于新生儿外部结构及眼底照相和检查。
★1.2 | 设备类型：台式
1.3 | 拍摄部位：角膜、前房、虹膜、房角、眼底、头面。
2 | 光学系统
2.1 | 摄像机类型：医疗级CMOS
2.2 | 拍摄方式：单张、连续、摄像。
★2.3 | 最大视场角：≥150°
■2.4 | 成像像素：≥500万像素
■2.5 | 图像帧率：≥50fps
3 | 光源
★3.1 | 光源类型：LED光源，不接受卤素灯及其他类型光源。
3.2 | 光强度调节：连续可调
3.3 | 光强度显示：光源强度以数值显示（0-100可调）
3.4 | 光源色温：≥2800K
4 | 软件功能
4.1 | 可根据需要调节亮度、对比度、红色、绿色、蓝色进行图像的效果调整
4.2 | 可对单张图片放大/缩小功能
4.3 | 图像对比:同一个眼睛任意图片对比，左、右眼对比，同一个病患不同时间的图片对比，不同病患对比
4.4 | 图文报告模版：提供早产儿、足月儿眼底疾病诊断标准模块，可以自行定制报告信息内容并支持打印。
4.5 | 数据备份:支持数据库文件自动备份和手动增量备份
5 | 工作站硬件配置
5.1 | 显示器：≥24英寸医用显示器
■5.2 | 硬盘容量：≥1TB
■5.3 | 图像打印机：提供一台彩色激光打印机。
5.4 | UPS电源：断电后续航时间≥30分钟
6 | 其他配置
6.1 | 提供脚踏开关，控制采集、调焦、光源等
■6.2 | 提供小键盘，控制采集、光源等控制
★6.3 | 配置笔记本电脑（软件、接口同台式机）、拉杆箱等实现便携机功能，一机两用。
*6.4 | 所有通讯端口永久免费开放，可连接医院在用的PACS等系统，费用包含在投标总价中。
6.5 | 提供镜头保护套10个