## Sheet1
有创呼吸机招标技术参数
一、 | 1、基本要求
★1 | 范围：适用于新生儿进行机械通气治疗（提供注册证证明）
2 | 用途：呼吸机具备有创通气模式、无创通气模式、高频通气模式及常频通气模式于一体。
3 | 治疗疾病：用于治疗新生儿呼吸窘迫综合征（NRDS）、肺炎、胎粪吸入综合征（MAS）、持续性肺动脉高压（PPHN） 等严重呼吸系统疾病。
4 | 替代肺功能：在患儿自主呼吸微弱或完全停止时，替代或辅助其完成通气功能，保障氧合和二氧化碳排出。
5 | 围术期管理：为接受手术的新生儿提供术中及术后的呼吸支持。
二、 | 通气模式
■1 | 有创通气：CMV/IPPV（控制机械通气 / 间歇正压通气）、SIPPV（A/C）（同步间歇正压通气 / 辅助 - 控制通气）、SIMV（同步间歇指令通气）、PSV（压力支持通气）、HFOV（高频振荡通气）、MMV（分钟指令通气）、PC-CMV（压力控制 - 容量保证通气模式）等
2 | 无创通气：nCPAP（无创持续气道正压通气）、nIPPV（无创间歇正压通气）、SnIPPV（同步无创间歇正压通气）等
三、 | 性能指标
★1 | 潮气量：2-150ml
■2 | 当高频通气与容量保证相叠加时的潮气量：0.2-40ml
★3 | 常频模式下最高呼吸频率：0.5-150次/分钟
4 | 吸气流速：2-30 L/min或者自动调节
5 | PEEP呼气末正压：0-30cmH2O
6 | 压力支持：4-60cmH2O
7 | 机械安全压力：40-60cmH2O
8 | 吸气时间长度：0.1-2s
9 | FiO2 吸入氧浓度：21-100%
★10 | 高频振荡频率：5-15Hz
★11 | 高频振幅：5-90cmH2O
★12 | 具有容量保证(VG)功能，可叠加于压力控制模式。
13 | 内置电池：≥30分钟
*14 | 高流量氧疗功能：具备
四、 | 显示参数
1 | 屏幕：≥12英寸，内置全中文操作指南
★2 | 监测参数：PIP（吸气峰压）、PEEP（呼气末正压）、、MAP（平均气道压）、VTe（潮气量（呼出））、 Vmin（每分通气量）、 RR（呼吸频率）、I:E（吸呼比）、Ti（吸气时间）、Te（呼气时间）、FiO2(吸入氧浓度)、Leak% （泄漏百分比）等。
■3 | 雾化：气动驱动，超声驱动。
五、 | 报警功能
1 | 主要功能：压力报警、潮气量报警、分钟通气量报警、呼吸频率报警、窒息报警等
2 | 报警声光提醒：180°声光提醒
六、 | 配置清单
1 | 呼吸机主机：1台
2 | 专用台车：1台
3 | 呼吸管路（双加热可消毒管路）：4套
4 | 湿化器或湿化装置（含双加热导联线，如有）：2套（提供不低于三个品牌供院方选择）
5 | 氧电池：质保期内免费提供，此条款须提供投标人与厂家共同盖章的承诺函
6 | 流量传感器：50个
7 | 备注：所有易耗品（流量传感器、氧电池、呼吸管路等）须单独分项报价，作为评标依据
8 | 鼻塞/鼻罩、发生器、帽子（用于CPAP模式）：4套
9 | 模拟肺: 2个
10 | 呼吸球囊：4个
11 | 婴幼儿用除颤仪、心电图机各1台（提供不低于三个品牌供院方选择）