## Sheet1
支气管镜系统招标技术参数
一、 | 总体要求：
*1 | 投标型号为在售最高端型号。
■2 | 图像处理器主机与冷光源为分体式设计。
■3 | 主机可兼容同品牌胃肠镜和十二指肠镜。
*4 | 免费开放所有端口，并负责与院内LIS等系统对接，费用包含在投标总价中。
二、 | 医用内窥镜图像处理器
■1 | 图像处理器输出图像最大分辨率≥3840*2160。
★2 | 具有窄带光光学染色成像功能，染色模式≥3种。
3 | 具有白平衡功能，图像对比度可调。
4 | 测光模式：均值测光、峰值测光、全自动测光。
5 | 具备自动增益功能：自动调节图像亮度。
6 | 血液强化：可增强图像区域中的红色，突出显示血液中的血红素。
★7 | 具有构造增强和轮廓强化。轮廓强化：≥15档可调。
■8 | 色彩增强：可凸显强调内镜下图像的纹理、结构、轮廓、色彩。
■9 | 数字放大：≥4倍，≥6档位可调。
10 | 冻结及回放：冻结实时图像，并支持冻结选图。
11 | 录像功能：可采集视频进行录像。
■12 | 调光模式：自动调光，手动调光，手动模式≥15级可调。
13 | 色彩调节：可分别调节红色、蓝色、饱和度，≥30 级可调。
14 | 具有画中画显示功能。
15 | 接口：具有SDI、DVI、视频接口，网络接口（LAN 口），USB接口≥3个，附带脚踏开关。
16 | 病历管理和用户管理：支持键盘或控制平板对患者信息的录入、编辑、查看。
17 | 秒表计时功能：支持开启、关闭、标记和清除计时。
■18 | 内置硬盘≥1TB。
*19 | 内镜具有左右旋转、角度锁定功能。
三、 | 医用内窥镜冷光源
1 | 光源使用期限：10年
2 | LED 灯珠寿命：≥30000h
3 | 显色指数：≥90
4 | 输出总光通量：≥300lm
■5 | 光源：≥5个LED光源
6 | 色温：3000K~7000K
■7 | 闪光功能：可输出光交替闪烁
8 | 气泵压力/流量：40-90kPa，多档可调。
9 | 热插拔功能：可支持内窥镜连接线热插拔保护功能
■10 | 照明模式 ：≥4种照明模式，特殊光照明模式≥3种
11 | 具备显示光源寿命信息功能
12 | 调光模式：自动/手动调光，调节级别≥19级
四、 | 电子支气管镜
1 | 支气管镜（治疗型）
1.1 | 工作长度：≥600mm
1.2 | 景深：2mm～100mm
1.3 | 视场角：≥120°
1.4 | 弯曲角度：上：≥210°、下：≥130°
1.5 | 旋转角度：左：≥120°、右：≥120°
■1.7 | 插入部外径≤Φ 5.9mm
1.6 | 头端部外径≤Φ 5.9mm
*1.8 | 钳道内径≥Φ 2.8mm
2 | 支气管镜（检查型）
2.1 | 工作长度：≥600mm
2.2 | 景深：2mm～100mm
2.3 | 视场角：≥120°
2.4 | 弯曲角度：上：≥210°、下：≥130°
2.5 | 旋转角度：左：≥120°、右：≥120°
*2.7 | 插入部外径≤Φ 4.9mm
2.6 | 头端部外径≤Φ 4.9mm
*2.8 | 钳道内径≥Φ 2.0mm
3 | 支气管镜（外周型）
3.1 | 工作长度：≥600mm
3.2 | 景深：2mm～100mm
3.3 | 视场角≥120°
3.4 | 弯曲角度：上：≥220°、下：≥150°
3.5 | 旋转角度：左：≥120°、右：≥120°
*3.6 | 插入部外径≤Φ 3.9mm
3.7 | 头端部外径≤Φ 3.8mm
■3.8 | 钳道内径≥Φ 2.2mm
五、 | 超声主机:
1 | 成像模式： B 模式。
2 | 扫描方式：机械 360°环扫。
3 | 彩色液晶显示屏：≥24寸，分辨率≥1920*1080P成像，支持上下俯仰、左右旋转。
4 | 处理器：自动识别探头频率， 显示设备运行信息
5 | 图像缩略图： 同时最多可显示 9 幅图像
6 | 显示模式：全圆。
7 | 放大：超声诊断系统的声像图可局部放大。
8 | 图像镜像功能、图像旋转功能：具有。
9 | STC 分段增益：≥5段分段增益，每段≥9档增益调节。
10 | 整体增益：系统图像增益提供≥19档增益调节， 最小可调值 1，区域增益分为≥9档。
11 | 对比度调节：≥8档对比调节，最小可调值1。
12 | 显示范围调节：显示深度最小值 2cm，最大值 10 cm。
13 | 图像模式：≥4种图像模式选择，凸显图像层级之间的亮度及图像信息。
14 | 图像标记：在图像冻结状态下，支持在图像上进行箭头和文字标注操作，单幅图像≥26组。
15 | 距离测量：具备长度测量功能，单幅图像长度测量≥8组。
16 | 面积和周长测量：具备面积和周长测量功能，单幅图像周长和面积测量≥8组。
17 | 具有实体键盘和鼠标，键盘：超声专用键盘，键盘内置按键及轨迹球，鼠标和按键键盘均可独立操控设备。
18 | 画中画功能：系统内镜图像与超声图像同屏显示，并可进行主副屏切换，图像位置可调节。
19 | 存储功能：实时高清静态图像存储和动态视频录制功能， 通过USB 接口传输。
20 | 冻结回放功能：可冻结和回放≥500帧超声图像。
21 | 信息库管理功能：病例信息录入保存； 患者检查信息库管理，可对患者检查信息进行检索、查看、编辑、保存、预览、报告打印。
22 | 超声小探头防水：IPX7 级。
23 | 接口： HDMI、VGA、USB 等多接口。
24 | 预设功能：可根据操作医生使用习惯调整参数，一键保存，一键导入。
25 | 兼容性： 兼容器械通道≥2.0mm 的各品牌内镜，搭配 1.4mm、1.7mm 超声小探头。
26 | 超声系统可记录和回放采集到的原始声像图数据。
27 | 支持通过 USB 接口可将患者检查信息（图像、检查报告）导出到外接 USB 存储器。
28 | 支持 USB 3.0 协议、 TCP/IP 协议、DICOM 协议，通过网络可传输患者检查信息。
29 | 支持 3 种格式图像，包括 BMP、JPG、PNG。
30 | 具备与现有内窥镜工作站的图像传输、报告打印等对接功能。
31 | 主机具备探头频率、工作状态显示。
32 | 动态范围 1-7档可调。
33 | 可兼容呼吸、消化、带导丝腔胰胆管探头。
六、 | 超声小探头
1 | 1.4mm 超声小探头：
1.1 | 工作频率： 20MHz，频率偏差±15%。
*1.2 | 最大插入部外径≤1.4mm。
1.3 | 探测深度: ≥15mm。
1.4 | 轴向分辨力： ≤0.4 mm，纵向分辨力：≤1mm。
1.5 | 图像几何畸变：≤10%。
1.6 | 扫描角度：环形 360 °。
1.7 | 工作长度：≥2150mm，偏差：±10%。
1.8 | 横向几何位置精度≤2%；纵向几何位置精度≤2%。
2 | 1.7mm超声小探头：
2 | 工作频率： 20MHz，频率偏差±15%。
*2.1 | 最大插入部外径≤1.7mm。
2.2 | 探测深度: ≥15mm。
2.3 | 轴向分辨力： ≤0.4 mm，纵向分辨力：≤1mm。
2.4 | 图像几何畸变：≤10%。
2.5 | 扫描角度： 环形 360 °
2.6 | 工作长度：≥2050mm，偏差：±10%。
2.7 | 横向几何位置精度≤2%；纵向几何位置精度≤2%。
七、 | 配置清单
1 | 医用内窥镜图像处理器 1台
2 | 医用内窥镜冷光源 3台
3 | 外周型电子支气管镜 6根
4 | 检查型电子支气管镜 9根
5 | 治疗型电子支气管镜 3根
6 | 超声诊断设备主机 2台
7 | 超声探头驱动器 2台
8 | 超声小探头（型号任选） 8根
9 | 台车 3台
10 | 医用液晶监视器 3台
11 | 图文工作站（含打印机） 3套