## Sheet1
一、 | 胎儿监护仪（预算价：24万元）
(一) | 整机技术参数
1 | 监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），自动胎动（AFM）；
2 | 无线探头技术：采用无线探头进行监护，通过无线技术将胎心率、宫缩压、胎动等监护信息传输到工作站进行管理。
■3 | 集成式探头槽支持360度无限制旋转，无线探头可随意安放。
★4 | 多床位监护：一套工作站可同时监护6床单胎孕妇；最多可同时无线监护8个孕妇，最大化节约医疗空间；
5 | 显示：屏幕≥21.5英寸，一体式设计，支持全触摸屏和键盘输入操作。
6 | 具有监护计时提醒功能，10、20、30、40、50、60分钟可选。
7 | 能打印多种报告，包括支持三类图形评估报告在内多种报告系统。
8 | 符合国际标准的三级声光自动母亲/胎儿参数报警功能，报警界限根据需要可调节。
9 | SOV（信号重合）报警功能。
10 | 具有超声传感器信号质量、电池电量指示功能。
11 | 掉电保护功能：每分钟自动暂存。
12 | 具有数据库功能，全程胎儿心电图浏览，便于快速了解整体监护情况，并可选段诊断、打印。
13 | 免费开放所有端口，并负责与院内LIS等系统对接，费用包含在投标总价中。
(二) | 胎儿监护无线探头：
■1 | 胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，超声波束声强：Iob<1mW/cm²
★2 | 探头防水等级≥IPX8。
3 | 支持单胎、双胎、三胞胎功能，单双三胎任意配置。
4 | 无线探头工作距离≥20m（明视）。
5 | 无线探头内置锂电池，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次。
6 | 一体化探头槽设计，无线探头采用自识别探头基座设计。
■7 | 无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量、窗口号、孕妇姓名、胎心数值、宫缩数值。
■8 | 无缝一体成型可充电探头槽设计
9 | 无线工作频段：2.4GHz 或无线5GHz WIFI频段。
（三） | 配置：
1 | 工作站台车：1台
2 | 医用触摸屏一体机：1台
6 | 储物筐：1个
7 | 无线胎心探头：6个
8 | 无线宫缩压力探头：6个
9 | 耦合剂：10瓶
10 | 绑带:20根
11 | 激光打印机：1台
二、 | 胎心中央监护系统（预算价：54万元）
（一） | 中央监护系统技术参数
1 | 工作站配置：品牌原装电脑，显示屏：≥19寸液晶屏，系统及显示：windows操作系统，支持双屏显示，支持上下、左右分屏显示，最多可连接32台客户端和128台监护仪。
2 | 总线制通讯接口，可同时连接和管理床旁胎儿监护仪/母亲胎儿监护仪，采用工业标准的485网络或以太网络，可支持绿色无线联网，支持WIFI联网。
3 | 采用分布式结构，实现多产网系统统一服务器管理，实现孕妇完整档案管理。
★4 | 配置产时（NICHD）胎心监护三类图形评估标准和报告系统，系统支持自动分析并提供临床处置建议。
5 | 支持国内主流KREBS、Fischer、改良Fischer和NST四种评分标准，
★6 | SOV（信号重合）报警功能，母亲和胎儿心率重合报警，双台信号重合报警。
7 | 具有数据库系统，支持存储和全程CTG浏览。
8 | 具有三级声光处理系统，报警界限根据需要可调节；报警信息置顶显示。
9 | 全产程、实时、多床位显示和记录床边监护仪的数字和曲线，自动判断有效监护数据进行智能显示和报警。
10 | 可根据医院需求在界面中定制化管理操作按键，可增加、删除快捷操作按键，可优先常用快捷操作功能。
11 | 打印支持国标格式，支持A4/B5等纸型。
12 | 支持断点续传，包括FHR、TOCO、MHR、AFM、SpO2和事件。
13 | 免费开放所有端口，并负责与院内LIS等系统对接，费用包含在投标总价中。
（二） | 胎儿监护仪技术要求
1 | 一体化无线胎监，监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。
2 | 自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图。
■3 | 支持无线充电，无线探头无充电触点。
4 | 无线探头支持≥10min的断线续传。
5 | 支持波形储存时长≥3000小时；
6 | 触摸屏设计≥12英寸，高清分辨率≥1920*1080P。
7 | 屏幕支持多角度翻转，非平板式。
■8 | 超声胎心探头频率≥1MHz，超声波束声强≤5mW/cm2。
9 | 支持全键盘中文孕妇信息输入，支持USB接口，支持接入扫码枪。
10 | 胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调。
*11 | 标配双胎监测，支持多胎胎心率重合报警(SOV)；
12 | 具有超声传感器信号质量指示功能。
★13 | 支持CTG预警，针对正弦模式预警、低变异性预警、无变异的心动过速、延迟减速等危机模式及时报警。
■14 | 标配NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类。
15 | 内置胎监报告自动评分/分析方法≥4种。
16 | 支持多种方式接入中央站组成网络系统，支持配置wifi等。
17 | 探头防尘防水等级≥IP68。
18 | 主机与无线探头分体设计，支持蓝牙或NFC连接，无线探头可在多台机器间进行灵活配对。
19 | 具有内置式≥150mm宽行打印功能。
20 | 内置式打印机，打印机走纸速度可调。
（三） | 配置：
1 | 中央工作站（含胎儿监护仪主机8台）：1套
2 | 激光打印机：2台
3 | 单机版胎儿监护仪主机：10台
4 | 宽行打印纸:1箱
5 | 超声探头：40个
6 | 宫缩压力探头：20个
7 | 空气波压力治疗仪2套（提供不低于三个品牌供院方选择）
8 | 输液泵8台（提供不低于三个品牌供院方选择）
9 | 输液加温仪2台（提供不低于三个品牌供院方选择）