## Sheet1
体外膜肺氧合系统（ECMO）招标技术参数
1 | 总体要求：
1.1 | 体外循环过程中提供动力及安全监测，实现体外肺脏或心肺功能辅助支持
2 | 系统主机
▉2.1 | 屏幕：≥8英寸彩色触摸屏，带监测参数图；中文操作系统可实现数据及趋势图显示
★2.2 | 具备温度、压力、流量、转速、气泡监测功能，报警信息栏可实时显示报警信息
2.3 | 工作原理：电磁耦合或磁力驱动或全磁悬浮
2.4 | 转运模式下整机总重量≤11kg
2.5 | 配备电池2块，可反复充电，单块电池可持续供电≥90分钟；可拆卸式电池需配备专用的充电设备
2.6 | 运行模式：至少应具备RPM转速模式
★2.7 | 主机具备压力测量计算功能：至少应包括泵前压、膜前压、膜后压、膜压差
▉2.8 | 压力测量范围：-300—400mmHg
★2.9 | 配备第二路3/8”流量/气泡传感器，满足VVA等带分支回路应用，可在主机或在驱动泵屏幕上显示两路流量信息和报警信息
2.1 | 流量监测：外置流量气泡传感器，无需使用耦合剂，可实时进行流量、气泡监测和报警功能
▉2.11 | 提供≥24小时流量、转速、压力参数趋势图回顾
★2.12 | 具备零流量模式，系统可以生成一个对抗流量，抵消体外循环回路中检测到的反向流量，从而实现净零流量
▉2.13 | 具备泵前压力稳压模式，避免因高负压引起的血液损害
▉2.14 | 主机使用年限≥8年
3 | 泵头驱动器
*3.1 | 两个完全一致的泵头驱动器互为备份,电动驱动
3.2 | 最高转速设置≥5000RPM
3.3 | 转速误差≤± 20转/分钟或≤±5%；两者取最大值
3.4 | 流量范围：0～8 LPM
3.5 | 流量精度≤0.1LPM或者≤±8%；两者取最大值
▉3.6 | 泵头预充量：≤30mL
4 | 空氧混合器
4.1 | 空氧混合器：适用于各类型膜式氧合器；能精确调节进入氧合器的空气和氧气的百分比，进行氧气的匹配供给
4.2 | FIO2：21%～100%。
4.3 | 带氧气和空气管道
5 | 医用物理升温仪
5.1 | 水箱容积：≥0.8升
5.2 | 温度范围：35℃～39℃
6 | 耗材要求
▉6.1 | 氧合器、离心泵泵头、循环管路须为同一品牌
6.2 | 氧合器套包需具备磷酸胆碱涂层或肝素涂层，连续使用时间≥7天
6.3 | 整个套包预充容量≤620ml
6.4 | 动脉插管、静脉插管及穿刺附件套包连续使用时间≥14天
6.5 | 氧合器、离心泵泵头、循环管路、动脉插管、静脉插管及穿刺附件套包分项报价，做为评标重要依据
7 | 总配置要求
7.1 | 不锈钢架车（含：输液架、氧气瓶支架） 2套
7.2 | 空氧混合器 2套
7.3 | 医用物理升温仪（含连接水管） 2套
7.4 | 泵头驱动器 2套
7.5 | 备用泵头驱动器 2套
7.6 | 培训套包 2套
7.7 | 温度传感器 4个
7.8 | 流量/气泡传感器 2个
7.9 | 第二路流量/气泡传感器 2个
7.1 | 压力传感器（集成于耗材上的压力传感器可不提供） 2个