## Sheet1
产程数据监测与可视化系统（产时超声）招标技术参数
★1 | 用于产程数据监测，对产程进展进行评估，记录产程数据。触摸显示屏一体化设计，屏幕尺寸≥15英寸
2 | 采用斑点噪声抑制技术，≥4档可调
■3 | 具有产程监测专用界面，产程监测功能需包含但不不限于以下功能：胎方位、产程进展角、胎头与会阴距离、宫颈管长度、枕脊角/枕颈角、宫口检测、羊水指数、脐带监测、颏胸角、胎头-耻骨联合距离、胎头方向、进展距离、中线角度，支持辅助扫图指导
*4 | 具备常规超声界面和产时超声专用界面一键切换功能
■5 | 系统具有显示产程进展角、胎头与会阴距离趋势图功能，以评估胎头下降距离
■6 | 探头接口数量≥3个；支持热拔插
7 | 可升级功能：支持对接胎监设备可显示分娩监护功能界面，显示胎心率曲线、宫缩压力曲线、心电、血压、心率等母亲胎儿监护数据
★8 | 具备测量模式自动切换功能，根据测量功能不同，可切换至相应的成像模式和生成相应的测量标记
★9 | 具备将产程进展角智能换算成胎头位置功能
■10 | 骨盆内测量：具备骨盆内测量功能，可对骨盆内径进行测量并保存。包含但不限于以下功能：入口前后径：真结合径、结合径、对角径/骶耻内径;中骨盆：坐骨棘间径;中骨盆后前后径、坐骨切迹；出口横径：坐骨棘节间径/坐骨结节间隙、出口后矢状径、耻骨弓角度
11 | 系统具有智能提示功能，当产程参数测量结果异常时，弹窗提醒
■12 | 支持为每个孕妇建立档案，根据监测结果显示头盆3D图像、绘制电子产程图、自动生成产程数据记录单，支持打印产程记录单，产程记录单包括不限于每轮次测量的产程数据、电子产程图、产程进展角、胎头与会阴距离趋势图、3D头盆关系、超声图像
13 | 提供图文智能引导功能或动态图示引导，帮助用户正确操作超声探头
14 | 具备产程参数智能测量功能，支持自动选择标准切面并生成结果
■15 | 胎位动态追踪功能：智能识别胎方位。自动绘制电子产程图，自动生成产程数据记录
★16 | 具备连续波脐血流测量功能：可实时监测脐带血流的动态变化
17 | B模式：
17.1 | 声束形成器：全数字声束形成器
17.2 | 接收声束聚焦：连续动态或域成像
17.3 | 增益：近场、中场、远场独立调节
17.4 | 组织谐波：多档可调
17.5 | 放大功能：局部放大≥4倍
17.6 | 扫描角度/宽度：连续可调
18 | B+C模式：
18.1 | 取样框大小、位置可调
18.2 | 支持B／Color宽度一致
18.3 | 脉冲频率：凸阵: 0.9-3.0KHZ
18.4 | 彩色增益：25dB-45dB
■19 | 设备使用年限≥10年
20 | 免费开放设备所有数据通讯端口
21 | 配置清单：
21.1 | 主机 1台
21.2 | 凸阵探头（具备脐带血检测功能，不具备的需单独提供脐带血检测探头） 1 个
21.3 | 线阵探头 1个
21.4 | 腔内探头 1个
21.5 | 一体化台车 1 个