## Sheet1
危重症转运系统、脑功能监护仪招标技术参数
（一） | 技术参数要求：
1 | 婴儿转运培养箱
■1.1 | 彩色触摸显示屏≥7英寸。
1.2 | 屏幕可以同时显示生命体征参数、波形、报警信息、时钟、网络连接状态、床号、电池及其它提示信息等。
1.3 | 温控方式：空气模式和婴儿模式。
1.4 | 箱温控制范围：25℃～38℃。
■1.5 | 肤温控制范围：34℃～38℃。
1.6 | 肤温测量范围：5℃～65℃。
1.7 | 肤温测量精度：±0.3℃。
■1.8 | 升温时间≤25min。
1.9 | 具有交流、车载直流、电池三种供电方式，支持车载12V/24V电源输入。
1.1 | 电池续航工作时间≥1.5小时。
1.11 | 主机内置双氧气瓶，单瓶≥4升，为了防止移动，氧气瓶必须固定牢固。
1.12 | 双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出。
1.13 | 床垫尺寸(长×宽)≥63cm×32cm，设有绑带固定新生儿。
■1.14 | 稳定温度状态下，箱内噪音≤50dB(A)。
1.15 | 报警：三级声光报警，报警音量可调，婴儿转运培养箱触发报警事件时，会储存时刻相关参数值。
1.16 | 数据储存：≥96小时趋势图/趋势表数据回顾，方便临床跟踪/观察。
1.17 | 配备照明灯。
1.18 | 配备输液杆和托盘。
2 | 电动担架车
2.1 | 整体机构主要采用高强度铝合金材料.
2.2 | 高位尺寸：1980*584*1090mm，误差≤2%。
2.3 | 低位尺寸：1980*584*375mm，误差≤2%。
2.4 | 承重≥160kg。脚轮直径：≥150mm。
2.5 | 电池类型：锂电池。
2.6 | 配置新生儿转运平台，便于婴幼儿转移以及急救设备转移。
2.7 | 电力驱动升降，起落自如，降低劳动强度。
2.8 | 通过传感器触键，能够方便的操控担架。
2.9 | 通过EN1789，EN1865救护车转运标准。
3 | 婴儿转运呼吸机
3.1 | 一体化电容触摸屏，屏幕≥8.4英寸，分辨率800×600。
*3.2 | 适用于新生儿、儿童。
3.3 | 支持双管路通气。
3.4 | 电动电控呼吸机，无须气源驱动。
★3.5 | 整机重量≤6.5kg。
3.6 | 内置锂电池，续航时间≥5小时。
3.7 | 具备氧耗工具，可在屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。
★3.8 | 新生儿通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、NCPAP、DouVent/Doulevel、PRVC、PRVC-SIMV、APRV、VS等。
■3.9 | 具有NIPPV、SNIPPV单支无创通气模式。
■3.1 | 具有高流量氧疗功能，氧疗流速调节（2-80L/min）。
★3.11 | 具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。
3.12 | 具有ROX指数监测功能。
3.13 | 潮气量：2.0mL～3000mL。
3.14 | 呼吸频率：1/min～150/min。
3.15 | 吸气时间：0.10s～10.0s。
3.16 | 吸气压力：1cmH2O～65cmH2O。
3.17 | 呼末正压：0-50cmH2O。
3.18 | 压力支持：0-65cmH2O。
3.19 | 氧浓度：21vol.%-100vol.%,步长1vol.%。
3.2 | 流速触发：0.1L/min～20L/min。
3.21 | 压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O。
3.23 | 具备无线数据传输方式。
3.24 | 具有提供信息化接口。
3.25 | 最高工作海拔≥7000m。
3.26 | 关机状态下电量显示功能。
4 | 转运监护仪
4.1 | ≥5.5英寸彩色触摸电容显示屏，智能光感根据环境光自动调节屏幕亮度。
4.2 | 重量≤1kg。
4.3 | 满足EN1789救护车相关转运标准。
4.4 | ≥IP44级防护等级。
4.5 | 内置大容量锂电池，工作续航时间≥4小时。
4.6 | 具备待机模式、隐私模式、插管模式、户外模式等。
★4.7 | 配置≥3导心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数。配置IBP、ETCO2参数模块。
■4.8 | 支持3/5导心电，具有多导同步分析功能。具有心率变异性分析功能。
4.9 | ≥25种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等功能。适用于新生儿、儿童。
4.1 | NIBP测量提供手动、自动、序列、连续测量模式。
4.11 | NIBP新生儿测量范围：收缩压25mmHg-140mmHg，舒张压 10mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg-125mmHg。
4.12 | 具备24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息。
5 | 配置要求
5.1 | 婴儿转运培养箱:1套
5.2 | 电动担架车:1套
5.3 | 婴儿转运呼吸机:2台
5.4 | 转运监护仪：2台
5.5 | 输液泵：5台（提供至少三个品牌供院方选择）
5.6 | 注射泵：2台（提供至少三个品牌供院方选择）
5.7 | T-组合复苏器：1套（提供至少三个品牌供院方选择）
5.8 | 脑功能监护仪（新生儿专用）：1台（提供至少三个品牌供院方选择）