## Sheet1
支气管镜、电子胃镜招标技术参数
一、 | 图像处理器
*1 | 分体式设计，≥1920×1080数字图像输出。
2 | ≥27寸医用液晶监视器，分辨率：≥1920×1080像素
3 | 测光模式：具有平均测光、峰值测光。
■4 | 特殊光观察：具有窄带光成像功能，染色模式≥3种，可同时显示白光照明图像和特殊光照明图像。
5 | 血液强化功能：对内窥镜图像进行图像处理，强化显示血管组织，增强对比。
★6 | 具有轮廓强化模式。
7 | 具备自动增益控制（AGC）功能。
8 | 具有白平衡功能，以及图像冻结及回放功能。
■9 | 设备兼容性：可兼容同品牌上消化道电子内窥镜、鼻咽喉电子内窥镜、电子支气管镜等多科室内镜。
10 | 免费开放所有端口，并负责与院内LIS等系统对接，费用包含在投标总价中。
二、 | 内窥镜冷光源
■1 | 光源：≥2路独立LED光源设备；
2 | 具有自动/手动调光功能
三、 | 支气管镜
★1 | 工作长度：≥600mm；
★2 | 景深：3-100mm，视场角：≥120º；
■3 | 主软管外径：≤2.8mm；
4 | 头端部外径：≤2.8mm；
■5 | 钳道孔径：≥1.2mm；
6 | 弯曲角度：上≥210º、下≥130º
7 | 具备左右旋转功能，向左≥120°，向右≥120°；
四、 | 电子胃镜
1 | 工作长度：≥1100mm；
2 | 景深：3-100mm，视场角：≥140º；
■3 | 主软管外径：≤5.8mm；
4 | 头端部外径：≤5.4mm；
■5 | 钳道孔径：≥2.2mm；
6 | 弯曲角度：上≥210º、下≥90º、向左≥100°，向右≥100°；
★7 | 和支气管镜为同一品牌。
五、 | 配置
1 | 医用内窥镜图像处理器和内窥镜冷光源：1套
2 | 支气管镜：1根
3 | 电子胃镜：1根
4 | 台车：1台
5 | 医用液晶监视器：1台
6 | 图文工作站（含打印机）：1套