## Sheet1
干眼检测仪招标技术参数
| 技术参数 | 要求
★1 | 通过 Placido 盘系统一系列圆环进行测量以及穿透摄像技术，环数≤30环； | 具备
2 | 光源
2.1 | 白色光源 | 具备
■2.2 | 红外光源 | 具备，最大波长≥840nm
■2.3 | 红外光源种类 | ≥2种
■2.4 | 钴蓝色光源 | 具备，波长≥465nm
3 | 角膜地形图功能
3.1 | 包含 K 值/曲率半径、散光、轴位、Ecc 值、角膜直径等参数 | 具备
3.2 | 测量范围 | 3-35mm；9-50D
3.3 | 具备接触镜适配软件（可模拟荧光素染色评估配合状态） | 具备
★3.4 | 具备国际标准圆锥角膜分级，TCK 国际标准 | 具备
3.5 | 测量精确度 | ±0.1D
3.6 | 显示角膜曲率 | 具备
3.7 | 角膜屈光力图 | 具备
■3.8 | 具备傅立叶分析功能、泽尼克分析； | 具备
3.9 | 角膜波前像差分析功能； | 具备
★3.1 | 角膜 3D 图 | 具备
4 | 眼表干眼检查功能
4.1 | 能检测非侵入泪膜破裂时间 | 具备
■4.1.1 | 具备≥25 秒非侵入泪膜破裂时间测量 | 具备
4.1.2 | 泪膜地形图功能 | 具备；能提供 ≥165个泪膜破裂分析区域，每个区域均能显示泪膜破裂时间数值
4.1.3 | 具备泪膜稳定性衡量曲线百分比图标，自动分级 | 具备
4.2 | 非侵入式泪河高度测量 | 具备红外光及白光两种 模式；
4.3 | 睑板腺拍照：
★4.3.1 | 睑板腺拍摄具备图像增强模式对比模式 | 具备
4.3.2 | 具备上下睑板腺独立拍摄模式 | 具备
★4.3.2 | 具有检板腺分析软件，提供检板腺显影值、型变系数、面积、长度等（提供软件界面截图） | 具备
4.4 | 具有泪膜脂质层观察评估，支持全角膜全过程录像及拍摄记录； | 具备
4.5 | 具有角膜上皮完整性分析：荧光素钠染色观察，具备视频、图片模式； | 具备
4.6 | 具有眼红炎症分析功能，具备自动给出结膜充血指标、睫状充血指标； | 具备
4.7 | 具有具有泪膜动力学评估检查功能； | 具备
4.8 | 具有能够显示第一次泪膜破裂时间和平均泪膜破裂时间。自动计时、自动开始及停止，自动进行干眼分级，可以显示任一点泪破时间和位置； | 具备
4.9 | 能实现泪河测量：可以测量任意位置的泪河高度不限位置个数，以及观察泪河连续性； | 具备
5 | 干眼综合诊断平台 | 能实现干眼类型划分及病因分析，以及干眼严重程度划分，引导干眼个性化治疗，可为不同科室/医生使用提供定制化检查项目设置，提高检查效率；
★6 | 设计方式 | 一体化设备，检查模式切换时无需更换检查配件；
7 | 采集方式 | 同时具备自动、手动两种
8 | 其他