## Sheet1
双重宫腔镜手术系统招标技术参数
| 技术规格 | 技术要求
*一 | 整体要求 | 摄像主机、光源、摄像头、宫腔镜（一体镜）、宫腔镜（冷刀）、器械为同一品牌
二 | 技术参数
1 | 内窥镜摄像主机
1.1 | 输出分辨率，扫描方式，水平分辨力 | 输出分辨率≥1920*1080，逐行扫描
1.2 | 刻录系统 | 主机有多个USB接口，内置刻录系统，可在主机上实现≥1080p高清图片采集、≥1080P视频刻录，且全程可通过摄像头按键，由术者自由控制；
■1.3 | 双镜联合 | 主机可同时处理两路图像信号，可实现单平台双镜联合，可同时刻录两个手术画面
■1.4 | 色调调节 | ≥4种色调模式
■1.5 | 图像翻转功能 | 具备
1.6 | 自动亮度调节功能 | 具备
1.7 | 噪点消除功能 | 具备
★1.8 | 能够通过摄像头手柄实现光源亮度调节 | 具备
1.9 | 输出端口 | 具备SDI、HDMI等输出端口
1.1 | 边缘增强功能 | 具备
1.11 | 图像调节功能 | 具备2倍放大功能
1.12 | 主机控制 | 触摸屏或者按键式设计
1.13 | 去摩尔纹功能 | 具备
2 | 高清摄像头
2.1 | 采集分辨率 | ≥1920*1080
2.2 | 摄像头设计方式 | ccd或者cmos设计
2.3 | 摄像头消毒方式 | 支持具备低温等离子消毒
2.4 | 摄像头快捷操作 | 可实现通过摄像头按键控制冷光源、术野录像、拍照、亮度等
3 | 医用监示器
3.1 | 尺寸 | ≥24寸
3.2 | 分辨率 | ≥1920*1080
4 | 冷光源
4.1 | 光源类型 | LED
4.2 | 使用寿命 | ≥20000小时
4.3 | 色温 | ≥5000k
4.4 | 光源亮度 | 可调节
5 | 台车
5.1 | 台车 | 配置台车
6 | 宫腔镜（宫腔一体镜）
★6.1 | 镜体设计 | 一体式设计
■6.2 | 器械通道 | 具有5Fr/7Fr的手术器械通道，在可视情况下手术操作
■6.3 | 视场角 | ≥90°
6.4 | 视向角 | ≥20°
■6.5 | 景深 | 3mm-100mm
■6.6 | 插入部工作长度和最大宽度 | 插入部工作长度≤200mm，插入部最大宽度≤4.9mm/5.4mm，
■6.7 | 消毒方式 | 支持高温高压消毒
7 | 宫腔镜（宫腔镜冷刀）
*7.1 | 用途 | 用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、子宫内膜癌的保育治疗、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；
*7.2 | 视向角 | 12°
■7.3 | 视场角 | ≥80°
7.4 | 镜体设计 | 蓝宝石镜面，主镜工作长度≥190mm
■7.5 | 外径 | 外径≤6.8mm
■7.6 | 镜子手术器械通道尺寸和注液通道孔径 | 镜子手术器械通道≥3mm，注液通道孔径≥1.0mm
■7.7 | 消毒方式 | 可耐高温高压消毒
8 | 灌注泵
8.1 | 压力调节范围 | 20mmHg～400mmHg
8.2 | 流量调节范围 | 0.1L/min～1L/min
8.3 | 具备过压减压功能。灌注泵实际压力超过设定压力,灌注泵能自动减压 | 具备
8.4 | 具备过压报警功能，灌注泵实际压力超过设定压力,设备发出报警音。 | 具备
9 | 内窥镜手术刨削器
9.1 | 防水等级 | 手机和脚踏控制器具有防水功能，防水等级为IPX8
9.2 | 消毒方式 | 整个手机（包含连接线）可直接高温高压消毒
9.3 | 刀具 | 刀具直径为4.0mm、3.5mm，3.0mm三种可选
9.4 | 通过脚踏实现，可在脚踏开关上控制刀具的转动方向（有正、反、往复三种状态），并可控制吸引气泵的运行状态 | 具备
9.5 | 屏幕类型 | 触摸屏
9.6 | 能显示实际转速、吸泵运行状态、手柄及脚踏开关连接状态等。 | 具备
9.7 | 实现：吸泵运行模式下，踩正、反转任意一踏板时，刀具运转与吸引同步动作 | 具备
9.8 | 可实施正反交替旋转式往复动作 | 具备
9.9 | 主机具有手柄识别功能和脚踏开关识别功能； | 具备
9.1 | 主机具有过负载保护功能，当手柄有出现刀头卡死等超负载现象时负载保护功能启动，超负载现象解除后自动回复正常。 | 具备
9.11 | 手柄等操作部分实现高温高压或者其他消毒灭菌 | 具备
三 | 配置清单 | 数量
1 | 内窥镜摄像主机 | 1台
2 | 高清摄像头 | 1个
3 | 医用监视器 | 1台
4 | 冷光源 | 1台
5 | 导光束 | 3根
6 | 台车 | 1台
7 | 宫腔镜（宫腔一体镜） | 3支
8 | 剪刀 | 3把
9 | 异物钳 | 3把
10 | 活检钳 | 3把
11 | 专用内窥镜消毒盒 | 3个
12 | 宫腔镜（宫腔镜冷刀） | 1支
13 | 单开剪刀 | 2把
14 | 双开剪刀 | 2把
15 | 弯剪刀 | 2把
16 | 钩剪刀 | 2把
17 | 弯分离钳 | 2把
18 | 活检钳 | 2把
19 | 大型抓钳 | 2把
20 | 重型抓钳 | 2把
21 | 钩状电极 | 2把
22 | 棒状电极 | 2把
23 | 专用内窥镜器械消毒盒 | 2套
24 | 灌注泵 | 1台
25 | 内窥镜手术刨削器 | 1套
26 | 刨削器专用内窥镜镜头 | 1根
27 | 刨削刀头 | 2根
28 | 刨削手柄 | 2个