## Sheet1
液相质谱分析仪招标技术参数
一 | 基本要求
*1 | 注册证 | 需具备医疗器械注册证（系统中前端液相、后端质谱检测器都须具备医疗器械注册证，或一个注册证包含整套液相和质谱系统）；
*2 | 液相色谱和质谱 | 为同一品牌
二 | 技术参数 | 要求
1 | 液相色谱
1.1 | 二元高压泵
▉1.1.1 | 流速范围 | 最高流速：≥8 mL/min
★1.1.2 | 流速精度 | ≤0.05%RSD
1.1.3 | 最高操作压力 | ≥15000psi
1.1.4 | 混合器 | 采用梯度混和器，不随反压变化；
1.2 | 自动进样器
1.2.1 | 进样方式 | 全量进样，进样量可变
1.2.2 | 进样范围 | 0.01 –25 µL
★1.2.3 | 进样精度 | <0.25%RSD
▉1.2.5 | 样品交叉污染 | ≤0.001%
1.2.6 | 温控范围 | 4 –40 ℃
1.3 | 柱温箱
1.3.1 | 控温范围 | 5℃-90℃
▉1.3.2 | 温度稳定性 | ≤0.05℃
2 | 质谱仪
2.1 | 质量分析器： | 三重四极杆串联质谱
▉2.2 | 质量范围(m/z) | 最大质核比上限≥2000m/z
★2.3 | 灵敏度（峰/峰比）： | ESI正离子: 柱上进样1 pg利血平(Reserpine)，m/z 609＞195 ,信噪比S/N≥500,000:1 ,以上条件，（投标文件中需在招标文件中提供生产厂家原始数据谱图或计量院校准证书作为证明文件）
★2.4 | 最大扫描速度: | ≥15000 amu/s
▉2.5 | MRM最小驻留时间（Dwell time） | ≤ 1ms
★2.6 | 质量稳定性 | ≤0.05amu /24hr
*2.7 | 离子源 | 配备ESI源和APCI源或者复合离子源
▉2.8 | 正负离子切换速度 | ≤20ms；
2.9 | 加热辅助器设计 | 离子源加热辅助器设计：可以在升温至550℃或以上，针对不同化合物可设定不同的分析温度,保证获得最优的离子化效果；离子化后，为保证化合物稳定性的设计
2.1 | 设计 | 切换、更换及清洗离子源时，无需放空质谱真空系统；
2.11 | 碰撞室 | 弯曲碰撞池或者直线型碰撞池
2.12 | 质谱调谐和校正系统 | 可实现全自动质谱调谐和校正;
2.13 | 真空系统 | 配有最新设计的机械泵和独立分子涡轮泵，无需额外水冷却系统，免维护，自动断电保护功能
2.14 | 检测系统 | 光电倍增检测器或者电子倍增器
2.15 | 气体要求： | 采用氮气作为雾化气，氮气或者氩气作为碰撞气
3 | 工作站
▉3.1 | 计算机配置 | 品牌计算机，≥8核、≥8G内存、≥2TGB硬盘，≥27寸液晶显示器，自动双面激光打印机，正版操作系统
3.2 | 数据采集模式 | 扫描功能：全扫描、子离子扫描、母离子扫描、中性丢失扫描、MRM扫描、混合扫描等扫描方式；
3.3 | 软件 | 软件自动实现仪器的功能配置、条件优化、数据采集、数据处理、快速定量，质谱数据解析工具和谱库检索、建谱库等功能。
3.4 | 升级 | 系统及软件终身免费升级及维护
4 | 耗材试剂
4.1 | 所有耗材试剂和易耗品 | 单独报价
*5 | 配置全自动样本前处理系统 | 适用于样品前处理，具有正压萃取功能，支持固相萃取、固相支撑液液萃取、除磷脂和蛋白沉淀的自动化操作
三 | 配置清单 | 数量
1 | 液相色谱系统（包括至少二元泵、脱气机、柱温箱、自动进样器等各必要部件，保证实验进行） | 1套
2 | 质谱仪 | 1台
3 | ESI离子源和APCI离子源或者复合离子源 | 1套
5 | 电脑工作站 | 1台
6 | 操作软件包括质谱分析软件、Windows等软件 | 1套
7 | 全自动样本前处理系统 | 1台
8 | 氮气发生器 | 1台
9 | 色谱柱切换阀 | 1个
10 | 色谱柱 | 5个