## Sheet1
转运呼吸机招标技术参数
| 技术参数 | 要求
1 | 总体要求
■1.1 | 适用范围 | 适用于成人、小儿患者通气辅助及呼吸支持
★1.2 | 驱动方式 | 电动电控设计
2 | 通气模式及特殊功能
■2.1 | 标准通气模式 | VCV、A/C、SIMV、CPAP、PCV、PSV等；
★2.2 | 具有有创、无创功能、呼气末正压通气（PEEP）功能 | 具有
■2.3 | 具有压力、流速两种触发功能 | 具有
3 | 呼吸机设置参数
★3.1 | 潮气量 | 20ml—2000ml
3.2 | 呼吸频率 | 1-100/min
3.3 | 吸气流速 | 成人：6-60L/min 小儿：6-25L/min
3.4 | 氧浓度 | 21—100%
■3.5 | 氧电池 | 超声氧浓度监测或者顺磁氧监测；无消耗氧传感器，无需校准和更换
★3.6 | PEEP | 0-25 cmH2O
3.7 | 吸气时间 | 0.5—10s
3.8 | 吸气压力 | 1—80 cmH2O
3.9 | 呼气触发灵敏度 | 1—80%
■3.10 | 流量触发灵敏度 | 0.5—20L/ min
3.11 | 压力支持 | 0-35 cmH2O
3.12 | 压力触发灵敏度 | -20— 0.5cmH2O
3.13 | 吸呼比 | 4：1—1：10
4 | 监测和显示的参数及功能
4.1 | 操作界面
■4.2 | 屏幕尺寸 | ≥8英寸触摸控制屏
4.3 | 呼吸波形与环路 | 压力—时间、流速—时间、容量—时间和CO2—时间波形
4.4 | 监测参数 | 氧浓度、分钟通气量、潮气量、气道压力、呼吸频率等关键参数
5 | 报警功能监测 | 潮气量、通气量、压力、呼吸频率、窒息、氧浓度、氧气不足、电量不足、管路脱落、机器故障等
■6 | 电池续航时间 | ≥10小时
7 | 整机体重 | ≤7kg
8 | 配置清单
8.1 | 呼吸机 | 2台
8.2 | 转运床（可实现液压升降功能） | 2张
8.3 | 台车 | 2台
8.4 | 监护仪（可实现有创动脉压监测） | 2台
8.5 | 配备10L以上的转运氧气瓶 | 4个
8.6 | 双道注射泵 | 2个