## Sheet1
水处理系统招标技术参数
一、 | 主要技术参数
■1 | 水源：市政自来水，经过设备处理后二级产水水质符合 YY0572-2015《血液透析和相关治疗用水》国家标准。
*2 | 产水水质细菌总数≤1CFU/ml ，内毒素≤0.03EU/ml（提供具有CMA标识的第三方的检验报告）。
*3 | 二级产水量≥4000L/H（25℃），满足≥80台透析设备用水需求。
*4 | 设备由原水增压装置 +预处理系统 +双级反渗透系统+ 控制系统+热消毒系统组成。设备使用年限：≥10年。整套输水管路系统(包括膜壳与管道)必须采用无死腔设计，排空率>99%，水利用率: ≥70% ，溶解盐清除率：≥99%。
*5 | 控制系统：PLC程序控制器+彩色触摸屏(≥10英寸)，具备血液透析专业控制软件程序，自动开停机，实现全自动运行、参数设置、在线监测、自动故障诊断及报警、运行数据记录及导出、自我保护等功能。实时在线显示设备工艺流程，实时在线监测并显示关键参数：温度、原水以及一级二级产水电导率、流量、余氯(总氯)、硬度、实时产水量等。
★6 | 设备可进行远程操控，配置办公室壁挂显示器（≥32寸），实时显示关键参数：温度、原水以及一级二级产水电导率、流量、余氯(总氯)、硬度、实时产水量等。并可远程进行PLC程序下载、更新、优化，提供远程操控平台，并可实现手机APP、微信小程序、电脑网页端远程控制，可远程查看系统运行状态，并可在系统故障时远程协助解决问题。
*7 | 双模式安全运行:设备应具备单级/双级工作模式切换功能，当任何一级反渗透出现故障时，另一级可单独工作。
★8 | 设备可实现不停机在线维护维修功能，手动和自动双重控制功能，故障时可启动一键式设备紧急供水。
9 | 节能环保:系统应具备动态节水技术，能根据实际用水量自动调节系统运行状态，减少水资源和能源的消耗
*10 | 预处理具有全自动正洗、反洗、再生功能，时间可设置。待机时间可自动对一、二级反渗透膜组及输送管路进行大流量间隔冲洗，时间可设置。
★11 | 具备声光报警功能，报警内容包含：消毒异常、产水异常、无水、泵故障、水箱水位异常、电源故障、过流、过热、低压、高压、过载、电磁阀电动阀管路泄漏、水质电导率超标等情况下自动保护报警。具有源水无水保护功能；一、二级泵低压保护功能；在制水过程全程检测，对系统进行安全保护，自动停机。具有故障报警记录存储和查询功能。
*12 | 设备整机具有浓水回流功能、纯水回流功能。
★13 | 平衡器进水采用双阀慢开阀进水，一用一备，阀芯采用耐腐蚀不锈钢阀芯，带反馈信号。
★14 | 消毒功能:系统具备化学消毒、热消毒功能，可自动和手动控制，可设定及保存消毒周期、循环时间、浸泡时间等参数，并能对设备及管路系统进行彻底消毒。采用内嵌打印机，可打印消毒数据。
★15 | 热消毒系统采用机柜一体式模块化结构，支持预约消毒功能及远程监控功能，控制系统与加热模块分开隔离，消毒时采用血透纯水进行，电阻加热，并记录数据，可无人自动消毒。消毒温度：消毒出口温度≥90℃；消毒回水温度≥85℃，温度可调，并记录消毒时间。
■16 | 运行记录：具有运行温度、电导率的记录，具有高压泵、电动阀等部件使用数据记录，具有耗材使用时间记录和失效报警。系统具有密码锁。
*17 | 提供设备工艺流程图、产品配置清单及使用品牌型号，作为评标重要依据。
*18 | 投标商负责水处理系统安装调试工作，以及所有供水管路及供水点铺设，并可根据使用部门需求进行调整，所有费用包含在投标总价中。
19 | 所有耗材分项报价，否则视为免费提供，并注明是否专机专用。
*二、 | 配置要求
1 | 整套设备所有水泵，推荐品牌：格兰富、威乐、 ITT 。包括：原水泵（变频控制）2台、一级和二级高压泵各1台、消毒水泵1台。
1.1 | 原水泵（变频器控制）：流量≥14m³/h；扬程≥55m。
1.2 | 一级高压泵：流量≥10m³/h；扬程≥130m。
1.3 | 二级高压泵：流量≥8m³/h；扬程≥130m 。
2 | 预处理系统（1套）
2.1 | 包含多介质过滤器1个、活性炭过滤器1个、软化过滤器1个，罐体材质为玻璃钢，尺寸≥30*72英寸。推荐品牌：唯赛勃、滨特尔、富莱克 。
2.2 | 电子式自动控制阀，具有手动/自动冲洗再生功能。推荐品牌：滨特尔、阿图祖、富莱克 。
2.3 | 软化树脂，推荐品牌：漂莱特、陶氏、争光阳树脂填料，配有化盐箱，树脂的总交换容量≥1.9meq/mL。活性炭碘值≥1000。
3 | 精密过滤器：法兰固定方式，≥20英寸大胖 3 芯，过滤精度≤1μ。
4 | 设备平衡器采用304不锈钢平衡器或配水箱。（投标时提供成品设备照片证明并标注平衡器位置）。
5 | 一级反渗透膜和二级反渗透膜各1套，反渗透膜总数量≥8支，规格：8040。推荐品牌：杜邦/陶氏、东丽、海德能。
6 | PLC 模块。推荐品牌：施耐德、西门子、欧姆龙。
7 | 自动消毒系统1套（具备化学消毒、热消毒等模式）
8 | 设备主机管路采用国标 304不锈钢卫生级材质，氩弧自动保护焊接，焊接处内壁光滑。预处理采用U-PVC。
9 | 主机机架：材质304不锈钢。
10 | 现场循环管路：管路连接转角采用非直角的弯弧式连接件；采用≥DN25规格 316不锈钢卡压管路，含保温材料，并搭配配套式阀门，严禁采用螺纹式阀门。
11 | 电气与仪表:包括低压保护装置、电磁阀、水质在线监测传感器(余氯、硬度、电导率等。