## Sheet1
心脏超声诊断仪招标技术 数量：/2套
序号 | 参数
一、 | 总体要求
1 | 主要用途：主要用于心脏、血管、术中、三维经食道成像,心脏及TCD等。
*2 | 投标设备必须为最高端档次型号专业心脏机
二、 | 主要技术规格及配置要求
1 | 系统技术参数要求
█1.1 | 显示器：≥21寸，可上下左右任意旋转任意旋转
█1.2 | 操作面板：液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能，操作面板可上下左右调整旋转。
█1.3 | 探头接口≥4个，全激活可互换通用
█1.4 | 触屏控制三维图像显示
2 | 成像技术相关要求
2.1 | 数字化二维灰阶成像
2.2 | M型模式
2.3 | 解剖M型模式
2.4 | 彩色多普勒成像技术
2.5 | 彩色显示角度30-90度
2.6 | 黑白彩色图像对比显示。
2.7 | 频谱多普勒成像
█2.7.1 | 最低测量速度≤1mm/s
█2.7.2 | 取样宽度1mm-16mm，取样位置多级可调。
2.8 | 组织多普勒成像
2.9 | 复合成像技术
★2.10 | 实时三维成像技术
★2.11 | 实时三维血流成像
2.12 | 实时双容积成像
2.13 | 实时双平面成像
2.14 | 二维及三维心脏造影技术
★2.15 | 自动左室应变定量
★2.16 | 自动左房应变定量
★2.17 | 右室应变定量
█2.18 | 全自动三维二尖瓣定量
2.19 | 具备心脏结构整体空间形态显示功能
█2.20 | 心肌造影
3 | 测量分析
3.1 | 多普勒血流测量及分析
3.2 | 心脏功能测量与分析
3.3 | 腹部测量与分析
3.4 | 小器官测量与分析
3.5 | 血管内中膜自动测量技术
4 | 通讯接口：DICOM 3.0 永久免费开放
5 | 探头相关要求
*5.1 | 探头配置：三维经食道探头2把、成人心脏探头2把、三维经胸探头2把、小儿心脏探头2把、凸阵探头2把、线阵探头2把。
█5.2 | 探头须提供最新技术的探头，如单晶体探头、纯净波探头、苹果探头或者冰晶探头等。
三 | 其他要求
1 | 提供耦合剂加热器
2 | 提供的3把探头支持的所有软件须免费提供（正式版，非试用版）