## Sheet1
数字化X射线摄影系统招标技术参数
序号 | 技术参数
一、 | 配置一：数字化X射线摄影系统（DR）3套，预算价390万元
1 | 高压发生器
*1.1 | 最大输出功率：≥80KW
1.2 | 逆变频率：≥200KHZ
1.3 | 管电压可调范围：40Kv～150Kv
1.4 | 管电流可调范围：10mA～1000mA
1.5 | 毫安秒范围：10-1000mAs
1.6 | 曝光时间范围：1ms~10s
1.7 | 曝光模式：支持kV+AEC自动曝光模式、kV+mA+AEC自动曝光模式、kV+mAs手动设定参数曝光模、kV+mAs+ms手动设定参数曝光模式、kV+mA+ms手动设定参数等曝光模式
2 | X线球管
2.1 | 球管最大功率：≥80KW
★2.2 | 阳极热容量：≥350kHU
2.3 | 阳极旋转速度：≥9500转/分钟
2.4 | 阳极散热率：95kHU/min
2.5 | 焦点个数及尺寸：焦点个数≥2个；小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm
3 | 束光器
3.1 | 激光定位功能：束光器内置激光定位系统
3.2 | 射线野控制模式：手动电动一体化
3.3 | 配置皮尺测量床旁拍照的距离
*3.4 | 束光器内置≥3片可供组合的附加滤过片， 可以组合成≥8档位滤过板
4 | 无线平板探测器（6套，6套平板探测器均须满足以下技术参数要求，在3台设备上相互通用）
*4.1 | 数据传输方式：无线
4.2 | 平板类型：碘化铯/非晶硅整板结构，非拼接平板
*4.3 | 平板尺寸：≥43cm*43cm
■4.4 | 像素尺寸：≤130μm
4.5 | 灰阶范围
4.6 | DQE：≥65%
4.7 | 无线平板探测器在线充电功能
4.8 | 防护等级
4.9 | 电池：配备
■5 | 滤线栅：配置可拆卸的物理滤线栅
6 | 球管支架系统
*6.1 | 结构：井字轨悬吊式
6.2 | 驱动方式：电动/手动
6.3 | 球管组件横向运动行程：≥150cm
■6.4 | 球管组件纵向运动行程：≥300cm
■6.5 | 球管组件垂直运动行程:≥180cm
6.6 | 球管组件绕垂直轴旋转范围：-90°~+90°
6.7 | 球管组件绕水平轴旋转范围：-120°～+120°
★6.8 | 立位最大SID：≥200cm
6.9 | 卧位最大SID：≥100cm
7 | 胸片架
7.1 | 探测器垂直移动范围：≥150cm
■7.2 | 探测器倾斜角度范围：-20°~+90°
7.3 | 控制方式：电动+手动
7.4 | 胸片架双侧控制面板
★7.5 | 电离室：配置物理电离室实现自动曝光
7.6 | 滤线栅：配置物理滤线栅
■7.7 | 探测器中心到地面最小高度：≤315mm
8 | 电动摄影床
8.1 | 床面最低高度:≤50cm
8.2 | 床面板横向移动行程:≥20cm
8.3 | 床面板纵向移动行程:≥90cm
8.4 | 片盒移动行程:≥60cm
8.5 | 床面最大负重量：≥250kg
8.6 | 电离室：配置物理电离室实现自动曝光
■8.7 | 滤线栅：配置物理滤线栅
9 | 球管侧近台触控屏
9.1 | 显示功能：屏幕可显示可依据重力方向自动调整方向显示：患者信息、滤线栅状态、SID数值、球管组件绕水平轴旋转角度等信息。
9.2 | 控制功能：通过触控屏可调整曝光部位选择、光参数（kV，mA，mAs等）等功能。
10 | 无线遥控器
10.1 | 无线控制方式：射频控制方式，非红外、非蓝牙式
10.2 | 功能：可遥控胸片架及电动床电动升降、支持一键立、卧位，一键临床摆位功能
11 | 影像采集工作站
11.1 | 原厂计算机工作站
11.2 | 显示器：≥23英寸，最高分辨率≥1920*1080
11.3 | 图像基本后处理功能：包括但不限于图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量等；
11.4 | DICOM3.0接口永久免费开放，支持ICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/RetrieveDICOM Worklist/MPPS等
*12 | 长骨拼接功能：提供原厂全自动长骨拼接功能软件，一键自动拍摄，自动拼接，非手动拼接。
13 | 一键自动摆位功能
13.1 | 一键立位、卧位切换功能
★13.2 | 一键方式快速完成立位、卧位的机架摆位，包括但不限于SID、投照角度（如一键颈椎前后位、一键跟骨轴位）、投照野等。
13.3 | 一键自动摆位支持的预设协议个数≥15个
13.4 | 球管与平板探测器自动对中与自动跟踪功能：立位及卧位拍摄时，球管与平板之间均可实现平行及斜位有角度的自动对中和跟随运动
■13.5 | 支持原厂语音对讲功能以及多语音提示录播功能
■14 | 内置原厂胸片智能质控软件包
二、 | 配置:二：数字化X射线摄影系统（移动DR）1套，预算价130万元
1 | 高压发生器
★1.1 | 最大输出功率：≥50KW
1.2 | 逆变频率：≥200kHz
1.3 | 管电压范围：40Kv～150Kv
1.4 | 最大管电流：≥560mA
1.6 | 最短曝光时间：≤1ms
2 | X射线球管
2.1 | 阳极热容量：≥300kHu
2.2 | 阳极旋转速度：≥3200r/min
2.3 | 阳极散热率：≥1200HU/s
2.4 | 焦点个数及尺寸：焦点个数≥2个；小焦点≤0.6mm，大焦点≤1.2mm
3 | 束光器
■3.1 | 激光定位功能：束光器内置激光定位系统
3.2 | 射线野控制模式：手动电动一体化
3.3 | 配置皮尺测量床旁拍照的距离
4 | 无线平板探测器
4.1 | 平板材料
4.2 | 成像面积：≥14×17英寸
■4.3 | 像素尺寸：≤125um
4.4 | 灰阶度：≥16bits
4.5 | 数据传输方式：无线，是否支持有线传输方式？
4.6 | DQE：≥65%
4.7 | 无线平板探测器在线充电功能：具备
4.8 | 防护等级：IP54
4.9 | 电池：单电池曝光数≥400
5 | 机架及控制系统
*5.1 | 机架结构：竖直可伸缩可旋转立柱+水平伸缩臂结构，不接受其他形式结构
5.3 | X射线管绕垂直轴旋转角度范围：-180°~+180°
5.4 | X射线管绕水平轴旋转角度范围：-180°~+180°
5.5 | X射线管绕水平轴向内、外旋转角度范围：-30°~+90°
5.9 | 电动移动，设备没电的情况下可以机身解锁切换为手动推行
5.10 | 机器前端具备防碰撞功能
■5.11 | 最大爬坡角度：≥12°
5.12 | 电池续航能力：电动驱动≥50Km，同时≥100次曝光
5.13 | 即时充电技术：支持边充电边曝光
*5.14 | 整体机身宽度≤55cm
6 | 图像采集工作站
6.1 | 原厂计算机工作站
6.2 | 内置一体式触控显示器：≥19英寸
6.3 | 图像基本后处理功能：包括但不限于图像预览、缩放、窗宽/窗位调整、标注、反色、翻转、旋转、输入文本、长度测量及校正、裁剪功能、感兴趣区域及角度测量等；
6.4 | DICOM3.0接口永久免费开放，支持ICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/RetrieveDICOM Worklist/MPPS等
7 | 无线曝光遥控器
■7.1 | 无线控制方式：射频控制方式，非红外、非蓝牙式
■8 | 可视化（曝光）终端：提供原厂可视化（曝光）终端