## Sheet1
移动手术X光机招标技术参数
序号 | 主要技术规格及功能 | 要求
配置一： | 1套，预算525万元
一、 | 总体要求
1 | 用途 | 多功能高端大平板C型臂，能够在术中实现CT等中心三维断层扫描，显示肺部的横断位，矢状位，冠状位的无失真三维断层图像，能实现任意斜面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影功能。
3 | 台车工作站与C臂设计 | 分体式设计
4 | 机器内置UPS不间断电源 | 提供
*5 | 导航接口 | 提供导航接口，可与市场主流机器人、三维导航厂家适配。
6 | 产品注册证类别 | 三类注册证
二、 | 主要技术规格及功能要求
1 | C形臂主机架
*1.1 | 采用等中心结构设计
■1.2 | C臂开口尺寸 | ≥900mm
■1.3 | C臂弧深 | ≥740mm
■1.4 | 垂直运动范围 | ≥450mm
1.5 | 水平运动范围 | ≥200mm
■1.6 | 左右摆角 | ≥±10°
■1.7 | 沿轨道旋转 | ≥200°
1.8 | 轴向旋转 | ≥360°
2 | X线发生器
*2.1 | 最大输出功率（非等效功率） | ≥25kw
2.2 | 逆变频率 | ≥50kHz
2.3 | 最大管电压 | ≥120kv
2.4 | 最小管电压 | ≤40Kv
2.5 | 最大透视电流 | ≥110mA
2.6 | 最小透视电流 | ≤3mA
2.7 | 单幅点片最大电流 | ≥300mA
2.8 | 单幅点片最小电流 | ≤10mA
■2.9 | 最大脉冲频率 | ≥30fps
2.10 | 最小脉冲频率 | ≤1fps
2.11 | 最小曝光时间 | ≤10ms
2.12 | 连续不间断曝光时间 | ≥50min
3 | 球管
*3.1 | 阳极类型 | 旋转阳极
3.2 | 球管大焦点尺寸 | ≤0.6 mm
3.3 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.3 mm
■3.4 | 阳极热容量 | ≥350KHU
3.5 | 阳极散热率 | ≥90KHU/min
■3.6 | 管套热容量 | ≥5MHU,循环水冷
4 | 平板探测器
*4.1 | 有效成像尺寸 | ≥30cm×30cm
■4.2 | 平板材质 | CMOS晶体硅
4.3 | 像素尺寸 | ≤160 µm
4.4 | 图像采集灰阶 | ≥16bit
4.5 | DQE | ≥72%
5 | 准直器及滤线栅
5.1 | 双叶限束器
■5.2 | 可拆卸滤线栅 | 提供可拆卸滤线栅
5.3 | 滤线栅栅比 | ≥8:1
5.4 | 滤线栅密度 | ≥60L/cm
6 | 激光定位灯 | 配置
7 | 操作触控屏 | 提供
8 | 影像工作站
8.1 | CPU | 英特尔i5及以上
8.2 | 内存 | ≥16GB
8.3 | 硬盘 | ≥1TB
8.4 | 监视器
8.4.1 | 监视器 | 提供≥19英寸2台或者≥32英寸一台
8.4.4 | 最大亮度 | ≥600cd/m²
8.4.5 | 监视器可旋转 | 具备
9 | 图像资料存储系统
9.1 | Dicom发送功能 | 具备
9.2 | Dicom打印功能 | 具备
9.3 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） | 具备
9.4 | 具备USB导出功能 | 具备
10 | 图像扫描与处理系统
10.1 | 二维影像处理（以下所列软件，或具有有类似功能均可） | 具备
10.2 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 | 具备
10.3 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备
10.4 | 实时图像边缘增强技术 | 具备
10.5 | 智能数字画笔技术 | 具备
10.6 | 末帧图像冻结 | 具备
10.7 | 透视图像保存 | 具备
11 | 三维图像处理 | 具备
■11.1 | 等中心旋转角度 | ≥190°
11.2 | CT扫描时间 | ≤30s
11.3 | 高质量CT扫描模式投影数 | ≥400
11.4 | 低剂量CT扫描模式投影数 | ≤200
■11.5 | 三维容积像素 | ≥512x512x512
11.6 | 三维容积重建技术 | 具备
11.7 | 三维重建视野（FOV） | ≥16*16*16cm
■11.8 | 最薄层厚 | ≤0.35mm
11.9 | 无级动态调整任意断层层厚 | 具备
11.10 | 最高密度投影（MIP）功能或者MPR | 具备
*11.11 | 一键三维/二维切换功能 | 具备
★11.12 | DSA(数字减影血管造影)功能
*12 | 提供配套使用的碳纤维导管床（包括配套附件）1套
配置二： | 1套，预算160万元
技术参数
一、 | 总体要求
1 | 用途 | 能够在术中实时显示全身各部位横断位，矢状位，冠状位的CT断层图像，能实现任意斜面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。同时具备二维透视、摄影功能。
3 | 台车工作站与C臂设计 | 分体式设计
4 | 机器内置UPS不间断电源
*5 | 导航接口 | 提供导航接口，可与市场主流机器人（包含但不限于天智航）、导航厂家适配。
*6 | 配置二与配置一设备须同品牌
二、 | 主要技术规格及功能要求
1 | C形臂主机架
*1.1 | 采用等中心结构设计 | 具备
1.2 | C臂开口尺寸 | ≥900mm
1.3 | C臂弧深 | ≥740mm
1.4 | 垂直运动范围 | ≥450mm
1.5 | 水平运动范围 | ≥200mm
1.6 | 左右摆角 | ≥±10°
1.7 | 沿轨道旋转 | ≥200°
1.8 | 轴向旋转 | ≥360°
2 | X线发生器
*2.1 | 最大输出功率（非等效功率） | ≥15kw
2.2 | 逆变频率 | ≥50kHz
2.3 | 最大管电压 | ≥120kv
2.4 | 最小管电压 | ≤40Kv
2.5 | 最大透视电流 | ≥110mA
2.6 | 最小透视电流 | ≤3mA
2.7 | 单幅点片最大电流 | ≥70mA
2.8 | 单幅点片最小电流 | ≤10mA
2.9 | 最大脉冲频率 | ≥30fps
2.10 | 最小脉冲频率 | ≤1fps
2.11 | 最小曝光时间 | ≤10ms
2.12 | 连续不间断曝光时间 | ≥50min
3 | 球管
*3.1 | 阳极类型 | 旋转阳极
3.2 | 球管大焦点尺寸 | ≤0.6 mm
3.3 | 球管小焦点尺寸 | ≤0.3 mm
3.4 | 阳极热容量 | ≥300KHU
3.5 | 阳极散热率 | ≥85KHU/min
4 | 平板探测器
★4.1 | 有效成像尺寸 | ≥30cm×30cm
4.2 | 平板材质 | CMOS晶体硅
4.3 | 像素尺寸 | ≤160 µm
4.4 | 图像采集灰阶 | ≥16bit
4.5 | DQE | ≥72%
5 | 准直器及滤线栅
5.1 | 双叶限束器
5.2 | 可拆卸滤线栅 | 提供可拆卸滤物理滤线栅
5.3 | 滤线栅栅比 | ≥8:1
5.4 | 滤线栅密度 | ≥60L/cm
6 | 激光定位灯 | 提供
7 | 操作触控屏 | 提供
8 | 影像工作站
8.1 | CPU | 英特尔i5及以上
8.2 | 内存 | ≥16GB
8.3 | 硬盘 | ≥1TB
8.4 | 监视器
8.4.1 | 监视器 | 提供≥19英寸2台或者≥32英寸一台
8.4.4 | 最大亮度 | ≥600cd/m²
8.4.5 | 监视器可旋转 | 具备
9 | 图像资料存储系统
9.1 | Dicom发送功能 | 具备
9.2 | Dicom打印功能 | 具备
9.3 | 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储） | 具备
9.4 | 具备USB导出功能 | 具备
10 | 图像扫描与处理系统
10.1 | 二维影像处理（以下所列软件，或具有有类似功能均可） | 具备
10.2 | 图象左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）功能 | 具备
10.3 | 实时自动亮度对比度调整 | 具备
10.4 | 实时图像边缘增强技术 | 具备
10.5 | 智能数字画笔技术 | 具备
10.6 | 末帧图像冻结 | 具备
10.7 | 透视图像保存 | 具备
11 | 三维图像处理 | 具备
11.1 | 等中心旋转角度 | ≥190°
11.2 | CT扫描时间 | ≤30s
11.3 | 高质量CT扫描模式投影数 | ≥400
11.4 | 低剂量CT扫描模式投影数 | ≤200
11.5 | 三维容积像素 | ≥512x512x512
11.6 | 三维容积重建技术 | 具备
11.7 | 三维重建视野（FOV） | ≥19*19*19cm
11.8 | 最薄层厚 | ≤0.5mm
11.9 | 无级动态调整任意断层层厚 | 具备
11.10 | 最高密度投影（MIP）功能或多平面成像技术（MPR） | 具备
11.11 | 一键三维/二维切换功能 | 具备