## Sheet1
Nd：YAG激光治疗仪技术参数
一 | 技术参数 | 要求
1 | 适应症 | 临床应用于后囊膜切口术和虹膜切开术
*2 | 治疗激光 | 波长为1064纳米的Nd：YAG 激光
3 | 裂隙灯类型 | 双筒透镜支撑臂内装有激光系统
■4 | 升级 | 可升级YAG/SLT一体机
5 | 治疗方式 | 爆破
6 | 发射方式 | Q开关方式
■7 | 瞄准光 | 波长 ≥650nm,有双光束，亮度连续可调
8 | 整合设计方式 | 全套裂隙灯整合设计
★9 | 发射能量 | 0.5mj-10mj，连续可调
10 | 冷却系统 | 空气冷却
★11 | 光斑尺寸 | ≤10μm
■12 | 变倍组设计 | ≥3档可调
■13 | 双变倍组设计 | 具备
■14 | 爆破模式 | 单脉冲，双脉冲或三脉冲可选
★15 | 脉冲间隔时间 | ≤25μs
★16 | 脉冲宽度 | ≤4ns
17 | 重复频率 | ≥2.5Hz
■18 | 激光焦点位移 | -500μm~500μm，连续可调
■19 | 镀膜 | 双层镀膜滤波片
20 | 设计方式： | 与主机一体的下额托架设计
21 | 焦距 | ≥90㎜
22 | 入射角 | ≥16°