## Sheet1
彩色多普勒超声诊断仪招标技术参数
序号 | 参数
一、 | 总体要求
1 | 主要用途：主要用于心脏、血管、术中、三维经食道成像,心脏及TCD等。
*2 | 投标设备必须为最高端档次型号专业心脏机
3 | 数量：3套
二、 | 主要技术规格及配置要求
1 | 系统技术参数要求
1.1 | 显示器：≥21寸OLED显示器，可上下左右任意旋转任意旋转
1.2 | 操作面板：液晶触摸屏≥12寸，滑屏翻页功能
█1.3 | 探头接口数：探头接口≥4个，全激活可互换通用
2 | 成像技术相关要求
2.1 | 数字化二维灰阶成像
2.2 | M型模式
2.3 | 解剖M型模式
2.4 | 彩色多普勒成像技术
2.5 | 黑白彩色图像对比显示。
2.6 | 频谱多普勒成像
2.6.1 | 最低测量速度≤1mm/s
2.6.2 | 取样宽度1mm-16mm，取样位置多级可调。
2.7 | 组织多普勒成像
2.8 | 复合成像技术
2.9 | 三维血流技术，呈现血流的三维关系
2.10 | 血管增强技术
★2.11 | 实时三维成像技术
★2.12 | 实时三维血流成像
2.13 | 实时双容积成像
2.14 | 实时双平面成像
█2.15 | 二维及三维心脏造影技术
★2.16 | 自动三维左室应变定量分析技术
★2.17 | 自动三维左房应变定量分析技术
★2.18 | 三维右室应变定量分析技术
█2.19 | 全自动三维二尖瓣定量分析
2.20 | 具备心脏结构整体空间形态显示功能
2.21 | 心肌造影
█2.22 | 二维及三维斑点追踪技术：包含左心室全局纵向应变，支持右心室应变、左心房应变、右心房应变。
2.23 | 心肌做功分析功能：包括圆周应变、径向应变、面积应变的分析
2.24 | 心内膜边界自动勾画分析功能
2.25 | 内置智能定量分析功能：
2.25.1 | 左、右心室GLS应变智能描迹识别，智能定量分析功能，允许手动校正，输出牛眼图和曲线
█2.25.2 | 一次数据采集（含3D数据集）后可自动完成全心功能分析:包括左心室、右心室容积与EF值，左右心房容积及主动脉瓣、二尖瓣、三尖瓣的定量分析。
2.25.3 | 定量计算模拟血液流动的动力学指标
█2.26 | 脱机（离线）分析软件：支持原始数据导入，支持心功能、心肌应变、四维腔室定量、四维瓣膜定量等心脏定量分析功能。允许在独立的科研电脑上对存储的原始数据进行后处理和分析。
3 | 测量分析
3.1 | 多普勒血流测量及分析
3.2 | 心脏功能测量与分析
3.3 | 腹部测量与分析
3.4 | 小器官测量与分析
3.5 | 血管内中膜自动测量技术
4 | 探头相关要求
*4.1 | 探头总配置：三维经食道探头3把；经胸三维探头2把；成人心脏探头3把；儿童心脏探头2把；凸阵探头2把；线阵探头3把
█4.2 | 探头须提供最新技术的探头，如单晶体探头、纯净波探头、苹果探头、透镜探头或者冰晶探头等。
三 | 其他要求
1 | 提供耦合剂加热器
2 | 提供的所有探头支持的所有软件须免费提供（正式版，非试用版）
3 | 质保期内所有软件免费升级到最新版