## Sheet1
彩色多普勒超声诊断仪招标技术参数
序号 | 参数
配置一： | 1套，预算价199万元
一、 | 总体要求
1 | 用途：主要用于腹部、泌尿、血管、小器官、 骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作。
*2 | 投标设备必须为最高端档次型号全身机
二、 | 主要技术规格及配置要求
1 | 系统技术参数要求
█1.1 | ≥23英寸高分辨率彩色显示器，可实现上下左右前后任意方位调节。
█1.2 | ≥12英寸彩色触摸屏，支持界面编辑及滑动翻页功能；
█1.3 | 探头接口：≥4个（4个无针式探头接口，全部激活相互通用）
★1.4 | 中央刹车功能：通过脚踩踏板一键控制四轮锁止和解锁，不接受四个轮子分开控制的结构。（提供图片证明）
1.5 | 二维灰阶模式
1.6 | M型模式
1.7 | 彩色M型模式
1.8 | 彩色多普勒成像
1.9 | 频谱多普勒成像
1.10 | 宽景成像技术
1.11 | 空间复合成像技术
1.12 | 扩展成像功能
1.13 | 全屏放大、局部放大功能
★1.14 | 机器内置微细（低速）血流成像技术：定量检测与分析血管指数VI、血流指数FI、血流血管指数VFI等指标
█1.15 | 立体血流技术，呈现血流三维关系
█1.16 | 弹性成像：提供应变式弹性成像（须支持线阵探头）、剪切波定量弹性成像功能（须支持凸阵、线阵探头、腔内探头）。
█1.17 | 提供造影成像及定量分析功能，,至少支持腹部探头、浅表探头支持低机械指数造影，投标人详细列出所支持的探头种类。
1.18 | 穿刺针增强显示功能
★1.19 | 提供多影像融合功能，在监视器上同时实时显示超声和 CT/MR等同一切面图像，从而实现融合超声诊断治疗，支持凸阵和双平面探头。
★1.20 | 具备容积导航功能，可将其他影像如CT， MR等与实时超声图像融合并同屏显示；同时还可实现与实时超声造影成像和超声弹性成像融合。包含主机软件、磁定位系统、探头导航适配器、其他附件等，院方不需要再购置其他任何软硬件即可进行临床应用。
2 | 测量/分析和报告
2.1 | 全科测量包，自动生成报告
★2.2 | 具备声衰减成像：基于超声射频信号的衰减系数来计算肝衰减系数，用于肝脏等疾病的早筛、定量、分级及检测。
2.3 | 提供血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值等
█2.4 | 小儿髋关节自动测量功能，可自动计算α角,β角，自动进行临床分型
█2.5 | 机器内置甲乳自动分析软件
3 | 电影回放和原始数据处理
3.1 | 所有模式下可用，支持向后存储和向前存储
3.2 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行多项参数调节
4 | 检查存储和管理
4.1 | 硬盘存储空间≥1TB
5 | 连通性要求
5.1 | DICOM3.0端口永久免费开放。
█5.2 | 支持下载手机、平板移动终端 APP，可进行移动设备无线图像传输。
6 | 探头规格与配置要求
*6.1 | 探头配置：
6.1.1 | 常规探头：凸阵探头（支持融合导航）1把、腔内探头1把、线阵探头（支持融合导航）1把、用于超声介入检查的微凸探头1把、≥18MH用于肌骨神经检查的高频探头1把
6.1.2 | 凸/线双平面探头1把,不接受凸/凸等其他类型的替代方案。
6.1.3 | 除上述探头外，提供1把超声介入检查、科研特色的探头，具体参数投标人自述。
6.2 | 凸阵探头等探头须提供最新技术的探头，如单晶体探头、纯净波探头、苹果探头或者冰晶探头等。
三、 | 其他要求
1 | 提供耦合剂加热器
2 | 提供的所有探头支持的所有软件须免费提供（正式版，非试用版）
3 | 质保期内，所有软件免费升级到最新版
配置二： | 1套，预算价70万元
一、 | 总体要求
1 | 用途：主要用于腹部、泌尿、血管、小器官、 骨骼肌肉、神经、术中，造影、介入等方面的临床诊断和科研教学工作。
二、 | 主要技术规格及配置要求
1 | 系统技术参数要求
1.1 | ≥23英寸高分辨率彩色显示器，可实现上下左右前后任意方位调节。
1.2 | ≥12英寸彩色触摸屏，支持界面编辑及滑动翻页功能；
█1.3 | 探头接口：≥4个（4个无针式探头接口，全部激活相互通用）
█1.4 | 中央刹车功能：通过脚踩踏板一键控制四轮锁止和解锁，不接受四个轮子分开控制的结构。（提供图片证明）
1.5 | 二维灰阶模式
1.6 | M型模式
1.7 | 彩色M型模式
1.8 | 彩色多普勒成像
1.9 | 频谱多普勒成像
1.10 | 宽景成像技术
1.11 | 空间复合成像技术
1.12 | 扩展成像功能
1.13 | 全屏放大、局部放大功能
1.14 | 机器内置微细（低速）血流成像技术
1.15 | 立体血流技术，呈现血流三维关系
1.16 | 弹性成像：提供应变式弹性成像、剪切波定量弹性成像功能。
█1.18 | 穿刺针增强显示功能
2 | 测量/分析和报告
2.1 | 全科测量包，自动生成报告
2.2 | 具备声衰减成像：基于超声射频信号的衰减系数来计算肝衰减系数，用于肝脏等疾病的早筛、定量、分级及检测。
2.3 | 提供血管内中膜自动测量技术，测量数据至少包括最大值、最小值、平均值等
3 | 电影回放和原始数据处理
3.1 | 所有模式下可用，支持向后存储和向前存储
3.2 | 原始数据处理，支持动、静态图像冻结后，可进行多项参数调节
4 | 检查存储和管理
4.1 | 硬盘存储空间≥1TB
5 | 连通性要求
5.1 | DICOM3.0端口永久免费开放。
█5.2 | 支持下载手机、平板移动终端 APP，可进行移动设备无线图像传输。
6 | 探头规格与配置要求
*6.1 | 探头配置：
6.1.1 | 常规探头：凸阵探头1把、相控阵探头1把、线阵探头1把。
█6.2 | 凸阵、心脏等探头须提供最新技术的探头，如单晶体探头、纯净波探头、苹果探头或者冰晶探头等。
三、 | 其他要求
1 | 提供耦合剂加热器
2 | 提供的3把探头支持的所有软件须免费提供（正式版，非试用版）