1、浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（肿瘤）项目吊塔/吊桥招标技术参数(数量：74套；总预算：592万）

| 序号 | 技术规格及要求 |
| --- | --- |
| （一） | 总体要求： |
| *1 | 与无影灯同一品牌。 |
| ★2 | 吊塔/吊桥主体材料要求为6系高强度铝合金,（含吊塔主体、托盘、抽屉等，其余非铝合金材质的部件须罗列出来）。提供铝合金型材检测合格报告或质量证明书。 |
| *3 | 具备同品牌LED检查灯，可吊顶或挂墙安装，≥5关节，角度、高度可调节，配置可拆卸手柄，亮度≥70000lux，LED灯泡寿命≥50000小时，每个灯泡可单独更换。 |
| 4 | 监护仪支架：提供吊塔吊塔/吊桥转接装置，≥2关节设计，角度可调节，可搭载各类监护仪。承重≥15kg。 |
| ■5 | 吊塔/吊桥表面采用抗菌喷粉技术，抗菌率≥99.9%，粉末涂层厚度≥70 微米（提供第三方检测报告）。 |
| 6 | 吊塔轴承在满载工作状态下使用寿命≥10万次（提供第三方检测报告）。 |
| 7 | 所有吊塔/吊桥均配有操作把手。 |
| 8 | 吊塔/吊桥防护等级≥IP20。 |
| 9 | 单独的吊塔/吊桥配置独立的空气开关，防止短路后影响其它吊塔。 |
| 10 | 电源插座为五孔设计且通过CCC认证，符合电气安全性能和兼容性要求，电源插座旁配置外固定式理线器（参照西门子、施耐德、ABB、罗格朗或同档次其他品牌）。 |
| 11 | 吊塔/吊桥内部采用气电分离式设计，所有电源线路及气源管路必须在塔体内，不外露，内部气源管路均采用医用管路，软管通过生物相容性测试。气管固定部分为铜管焊接。 |
| 11.1 | 医用气体管路，符合ISO5359标准（气体管路检测：吊塔医用气管应进行耐高压测试和稳压测试，耐高压测试采用≥1MPa的压力对气管进行压力测试，稳压测试即采用正常工作压力即采用 ≥0.5MPa 的压力对气管进行压力测试,测试时间不得低于10分钟。(提供检测报告)。 |
| ★12 | 所有气体终端为德标制式，质保≥5年。(参照德尔格、格尔森、必康美德或同档次其他品牌)具备防误插功能。所有气体接口必须带三级状态（通、断、拔），插座插头保证≥5万次的插拔，可带气维修（终端品牌标识激光打印清晰可见）气体接头和气体终端为同一品牌。（提供气体终端厂家盖章承诺函）。 |
| 13 | 吊塔/吊桥箱体厚度≥2mm。 |
| ★14 | 双臂各关节须配刹车装置，手术室、麻醉科为电磁刹车；ICU吊塔/吊桥为气体刹车或电磁刹车。 |
| 15 | 产品必须在不浪费原有配置基础上，可根据用户要求升级（比如加装仪器平台、护栏、气体终端、电源插座等） |
| 16 | 吊塔悬臂为铝合金一体挤压成型，内壁厚度≥10mm；悬臂角度限位设计，最大转动角度≥330°，并配备旋转限位装置。 |
| 17 | 吊桥横梁一体挤压成型，主承载横梁最厚处≥5mm。 |
| ■18 | 仪器平台和边轨均为铝合金型材一体挤压成型，表面无螺钉,无拼装，无缝隙，仪器平台两侧具有圆角防撞设计；仪器平台内壁厚度≥2.0mmm，最大承重≥60Kg。 |
| *19 | 吊桥总承重≥300kg，并提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方四倍承重检测报告。 |
| *20 | 吊塔总承重≥200kg，并提供具有CMA或CNAS资质的机构出具的第三方四倍承重检测报告。 |

- （二）、配置清单（以下各项需单独报价）

- 1、吊塔（手术室）：25套

吊塔（手术室）：25套

1、双悬臂，悬臂旋转半径≥1400mm，最终尺寸根据医院实际场地情况确定，不得加价

2、带边轨仪器平台4个，平台尺寸≥630×480mm

3、铝合金抽屉1个，自吸式，承重≥10kg

4、竖式箱体结构，整体密封设计，箱体长度≥1200mm

5、不锈钢篮筐1个

6、气体终端（每类终端均配备枪头1个）：氧气1个，负压2个，压缩空气1个，氮气1个，二氧化碳2个

7、错位五孔电源插座：2个容量为220V/16A，12个容量为220V/10A（带2个等电位接地端子）

8、输液架1套，含延伸臂，延伸臂长度≥260mm＋260mm

9、输液挂钩1套

10、六类网络端口6个，网线配备快速接口且必须预穿完毕，置于吊塔顶部，方便后期施工

11、SDI接口4个（含线），具体视频接口类型与医院对接后确认

12、预留盲板2个

13、配备可悬挂≥21英寸一体机电脑固定用可折叠伸缩支臂1套，延伸臂长度≥300mm＋300mm，支臂带缆线管理系统,配备可隐藏收纳鼠标键盘的托盘1套

- 2、吊塔（麻醉科）：25套

吊塔（麻醉科）：25套

1、双悬臂，悬臂旋转半径≥1400mm，最终尺寸根据医院实际场地情况确定，不得加价

2、带边轨仪器平台2个，平台尺寸≥430×480mm

3、竖式箱体结构，整体密封设计，箱体长度≥800mm

4、铝合金抽屉1个，自吸式，承重≥10kg

5、不锈钢篮筐1个

6、气体终端（每类终端均配备枪头1个）：氧气2个，负压2个，压缩空气2个，麻醉废气排放1个，氮气1个，二氧化碳1个

7、错位五孔电源插座：2个容量为220V/16A，12个容量为220V/10A（带2个等电位接地端子）

8、输液架1套，含延伸臂，延伸臂长度≥260mm＋260mm

9、输液挂钩1套

10、六类网络端口4个，网线配备快速接口且必须预穿完毕，置于吊塔顶部方便后期施工

11、预留盲板2个

12、监护仪支架1套；导联线夹1套

13、配备可悬挂≥21英寸一体机电脑固定用可折叠伸缩支臂1套，延伸臂长度≥300mm＋300mm，支臂带缆线管理系统,配备可隐藏收纳鼠标键盘的托盘1套

- 3、ICU吊塔/吊桥：24套

3.1、ICU干湿分离吊塔：4套

1、干区要求

1.1、单悬臂，悬臂旋转半径≥750mm，最终尺寸根据医院实际场地情况确定，不得加价

1.2、带边轨仪器平台2个，平台尺寸≥430×480mm（可放置市场主流品牌呼吸机）

1.3、竖式箱体结构，整体密封设计，箱体长度≥800mm

1.4、铝合金抽屉1个，自吸式，承重≥10kg

1.5、不锈钢深篮筐1个、不锈钢浅篮筐1个

1.6、气体终端（每类终端均配备枪头1个）：氧气2个，负压2个，压缩空气2个

1.7、错位五孔电源插座：10个容量为220V/10A、1个容量为220V/16A（带2个等电位接地端子）

1.8、六类网络端口4个，网线配备快速接口且必须预穿完毕，置于吊塔顶部方便后期施工

1.9、预留盲板2个

1.10、监护仪支架1套；导联线夹1套

2、湿区要求

2.1、双悬臂，悬臂旋转半径≥1400mm，最终尺寸根据医院实际场地情况确定，不得加价

2.2、带边轨仪器平2个，平台尺寸≥430×480mm

2.3、竖式箱体结构，整体密封设计，箱体长度≥800mm

2.4、铝合金抽屉1个，自吸式，承重≥10kg

2.5、不锈钢深篮筐1个、不锈钢浅篮筐1个

2.6、气体终端（每类终端均配备枪头1个）：氧气2个，负压2个，压缩空气1个

2.7、错位五孔电源插座：10个容量为220V/10A（带2个等电位接地端子）

2.8、输液架1套，含延伸臂，延伸臂长度≥260mm＋260mm

2.9、输液挂钩：1套

2.10、六类网络端口4个，网线配备快速接口且必须预穿完毕，置于吊塔顶部方便后期施工

2.11、预留盲板2个

2.12、同品牌LED检查灯1个

3.2、ICU干湿分离吊桥：20套

1、干区要求

1.1、横梁长度≥2800mm，内嵌式LED照明灯，横梁最终尺寸根据医院实际场地情况确定，不得加价

1.2、吊柱式设计，且吊柱可以沿横梁水平移动

1.3、仪器平台2个，尺寸≥430×480mm（可放置市场主流品牌呼吸机）

1.4、箱体长度≥800mm

1.5、铝合金抽屉1个，自吸式，承重≥10kg

1.6、不锈钢篮筐1个

1.7、气体终端（每类终端均配备枪头1个）：氧气2个，负压2个，压缩空气2个

1.8、错位五孔电源插座：10个容量为220V/10A、1个容量为220V/16A（带2个等电位接地端子）

1.9、六类网络端口4个，网线配备快速接口且必须预穿完毕，置于吊塔顶部方便后期施工

1.10、预留盲板2个

1.11、监护仪支架1套；导联线夹1套

2、湿区要求

2.1、吊柱式设计，且吊柱可以沿横梁水平移动

2.2、仪器平台2个，尺寸≥430×480mm

2.3、箱体长度≥800mm

2.4、铝合金抽屉1个，自吸式，承重≥10kg

2.5、不锈钢篮筐1个

2.6、气源数量（每类终端均配备枪头1个）：氧气2个；负压2个；压缩空气2个

2.7、错位五孔电源插座：10个容量为220V/10A（带2个等电位接地端子）

2.8、输液架1套，含延伸臂，延伸臂长度≥260mm＋260mm

2.9、输液挂钩1套

2.10、六类网络端口4个，网线配备快速接口且必须预穿完毕，置于吊塔顶部方便后期施工

2.11、预留盲板2个

2.12、同品牌LED检查灯1个

- 二、浙江大学医学院附属第二医院安徽医院（肿瘤）项目无影灯招标技术参数（数量：25套；总预算：500万）

- （一）、总体要求

- *1、总体要求：无影灯为子母灯或双母灯，LED光源，所有双臂无影灯同底座安装。

- 2、无影灯灯头≥IP54防尘防水等级（提供防尘防水检测报告）。

- *3、母灯直径≥60cm，子灯直径≥60cm。

- *4、母灯LED灯珠数量≥70颗，子灯LED灯珠数量≥48颗。

- ■5、单个LED灯珠损坏，能正常使用，且能单独更换。

- ★6、LED灯泡寿命≥50000h

- *7、灯头灯盘为超薄设计,灯头厚度≤10cm，满足现代层流手术室感控要求。

- 8、灯盘具有操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置。

- *9、无影灯悬臂参照ONDAL、Oasys、AMTRION或同档次其他品牌

- ■10、具有多功能中置手柄，手柄可耐受 134℃高温高压消毒，光斑大小、及亮度均可调节。

- *11、母灯最大照度≥160000 Lux。

- 12、子灯最大照度≥130000 Lux。

- *13、亮度调节≥10档，调节范围40%～100%。

- 14、具备光斑直径调节功能，双灯可调范围为180～300mm。

- *15、双灯色温均≥5档调节,调节范围3600～5000K。

- ■16、双灯Ra均≥97，R9均≥93（提供省级及以上医疗器械检验所检测证明）。

- *17、双灯配备智能遮挡管理功能，近距离遮挡时，其他区域光源照度自动增加。

- ■18、深腔照明率：100%。

- *19、双遮板深腔无影率≥60%，单遮板深腔无影率≥65%，提供省级及以上医疗器械检测机构出具的检测报告

- 20、母灯及子灯在20%中心照度的照明深度≥1200mm

- *21、光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10实测值≥65%，最小光斑环境下d50/d10实测值≥55%。

- ★22、灯臂关节个数≥6个。

- 23、控制面板为液晶触摸屏，具备亮度调节、色温调节、灯的开关、光斑大小调节等功能。

- 24、无影灯具备一键微创/腔镜手术照明模式。

- 25、无影灯具备≥3种预设手术照明模式，应包括但不少于以下模式：脊柱/骨科模式、心脏/胸外科模式、深腔/腹腔外科模式等。

- 26、可提供独立显示器悬臂，与无影灯同底座安装，带≥31英寸通用显示器挂架。

- 27、中标方负责显示器悬臂内部视频线的穿线工作，具体视频接口类型与医院对接后确认。

- ■28、6套无影灯提供中置全高清摄像系统，具备≥20倍光学变焦，≥10倍数字变焦，并具备≥1Tb存储功能。摄像系统可在母灯及子灯之间随意插拔，6套无影灯之间可相互切换。

- （二）、配置清单（下列各项需单独报价）

- 1、双臂无影灯10套

- 2、四臂无影灯（同底座或分体式安装）（含2个显示器悬臂）15套

- 3、中置1080P高清摄像系统6套

- 4、无影灯中置消毒手柄50个

- 5、≥31英寸显示器悬臂30个

- 6、≥31英寸通用显示器挂架30个