名称：清洗工作站及追溯系统

总预算金额：80万

数量：1套

| 一、清洗工作站 | 技术技术技术 |
| --- | --- |
| *1、台面、清洗槽、功能背板、干燥台材质要求 | 采用进口高分子复合材料（ABS+亚克力PMMA）整体热合吸塑成型，板材厚度≥5MM，高分子复合材料须根据医药行业标准YY0992-2016的5.2.3要求进行耐腐蚀性测试：在1%NaOH溶液中浸泡72小时无可视变化，在5% H2SO4溶液中浸泡72小时无可视变化。提供省级及以上检查机构提供的检验报告； |
| 2、浸泡槽盖材质要求 | 采用透明亚克力板材一次成型，并配有电动盖门，板材厚度≥4mm； |
| 3、功能背板形状材质要求 | 背板采用与清洗槽相同的材质；工作站具备吊柜（具体尺寸根据院方要求，不得另外收费）； |
| 4、柜门材质要求 | 采用彩色钢化玻璃或者pet材质等高分子材料 |
| 5、柜体底板材质要求 | 柜体底板采用PVC塑钢板材质 |
| ★6、管道自身消毒功能 | 可对终末漂洗用水管道定期消毒，消毒对象包括0.2μm过滤滤芯、终末漂洗水枪及水枪管道、水龙头及灌流系统管道，保障内镜清洗用水水质符合WS507-2016中菌落数≤10cuf/100mL的要求，保障内镜洗消效果。管道自身消毒结束后可自动冲洗内部管道，防止消毒液残留。提供第三方佐证材料； |
| 7全自动灌注主机要求 | 采用隐藏式后置设计，不占用操作空间，一键式操作，方便快捷；注水注气系统采用分离式设计，脉冲注水功能，并且在注水完成后自动实现注气的切换，避免了交叉感染的危险； |
| 8、排水管路要求 | 所有排水管采用优质PVC排水管材和管件，符合GB/T 8804.2-2003要求； |
| 10、水源控制要求 | 自动/手动双控水源控制要求：自动/手动双控水源的开关，不仅可以实现总水源的自动关闭，避免在无人看管使用时发生漏水现象，同时又可以实现在断电情况下手动打开总水源，保证工作站的正常使用； |
| ★11、终末漂洗水质要求 | 终末漂洗用水水质符合WS507-2016 《软式内镜清洗消毒技术规范》及医药行业标准YY0992-2016《内镜清洗工作站》要求，终末漂洗槽水龙头、水枪、灌流器出水水质细菌总数≤10CFU/100mL的要求细菌内毒素不大于0.25EU/mL的要求。提供省级及以上检查机构提供的检验报告 |
| 12、医用无油空气压缩机要求 | 采用医用低噪音无油空压机，有主动散热、自动排水功能，供气压力：max0.7MPa 供气量：≥120L/min 储气量：≥30L 噪音≦40dB 电压：≥220V 输出功率：≥750W，为内镜清洗工作提供持续纯净的压力空气；医用无油空气压缩机应与工作站主体为同一生产厂家 |
| 13、高压水枪材质及功能要求 | 枪体采用SUS304不锈钢，配备≥8个清洗喷嘴；耐受压力0-0.7MPa |
| *14、规格尺寸大小 | 根据现场确定规格尺寸大小，满足临床需求； 中标后自行勘查现场，根据医院要求设计，满足使用需求并符合院感要求 |
| * 15、注册证 | 提供二类医疗器械注册证 |
| * 16、其他配置 | 配有热水产生以及控制装置 |
| * 17、基本要求 | 清洗工作站至少由超声槽、清洗槽、漂洗槽、浸泡槽(消毒槽)、末洗槽(终末漂洗槽)、干燥台和管路系统、控制系统组成。 |
| 二、手持式内镜检测系统 |  |
| 1、具有拍照和录像功能，清晰呈现内镜内部管路，随时截图记录，生成报告 | 具备 |
| 2、可直观显示医用器械管腔类内部结构，从而判断器械清洗和维护质量是否达标； | 具备 |
| 3、定期检查管腔内状态等相关项目，以保证感控安全 | 具备 |
| 4、管径≤2.2mm，有效长度≥1.5m，≥5寸高清显示屏，≥30万像素并配置LED光源，TF卡存储功能，容量≥64G | 具备 |
| 三、追溯系统 |  |
| 1、用途：内镜追溯管理系统利用RFID技术，对内镜的洗消、存储、使用等各个环节进行跟踪监控，达到质量控制目的进而为管理者决策提供有效的数据依据。 | 具备 |
| 2、内镜洗消模块 | 具备 |
| 2.1、针对内镜清洗工作站，采用RFID技术实现内镜清洗消毒作业数据的动态采集，获取每条内镜清洗、漂洗、消毒、终末漂洗、干燥等各清洗、消毒步骤的实时数据记录 | 具备 |
| 2.2、可接入全自动软式内镜清洗消毒器，自动获取设备洗消数据。 | 具备 |
| 2.3、洗消阶段采集的数据包括:内镜名称、内镜类型、洗消日期、各个步骤开始时间、洗消总时长、内镜状态等。 | 具备 |
| 2.4、语音提醒功能：正常作业及不规范作业行为均提供电脑语音提醒或告警支持，包含RFID刷卡信息语音提示、不规范操作语音告警。 | 具备 |
| 2.5、系统支持洗消流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低洗消记录漏保存的概率。 | 具备 |
| 2.6、系统提供洗消流程记录灵活处理，解决洗消环节漏刷问题。 | 具备 |
| 2.7、洗消阶段可灵活配置，满足不同的洗消流程。 | 具备 |
| 2.8、洗消阶段监控：实时显示内镜名称、洗消阶段、时间、操作人，辅助用户完成洗消工作。自动识别二次清洗、特殊清洗、完结清洗，并在洗消监控进行特殊标记及颜色区分。 | 具备 |
| 2.9、内镜洗消明细：查询指定日期段的内镜洗消明细，查询条件：日期时间、洗消人、洗消类型。查询结果：内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消人、洗消日期、内镜名称、洗消时长、洗消工序。导出Excel格式文件。 | 具备 |
| 2.10、特殊洗消查询：查询特殊感染患者使用后的内镜洗消明细。查询条件：日期、洗消人、内镜类型；查询结果：洗消人、内镜种类、内镜型号、内镜编号、洗消日期、洗消时长、洗消步骤。导出Excel格式文件。 | 具备 |
| 2.11、洗消工作量统计：统计洗消人指定时间段内的洗消内镜数量。查询条件：洗消人、日期。查询结果：洗消内镜数量、洗消人。导出Excel格式文件。 | 具备 |
| 2.12、身份鉴权 提供用户登录身份鉴权能力，系统管理权限鉴别，防止非授权人员随意访问系统。 操作员登录模式，用于洗消人员的登录； 管理员登录模式，用于护士长等管理者的登录； | 具备 |
| 2.13、设备管理 可维护内镜清洗工作站各个洗消流程的IP地址，常规和特殊洗消时长，洗消流程可根据工作站灵活配置，可维护全自动软式内镜清洗消毒器的设备IP和端口，读卡器的IP等。 人员管理：可维护科室人员信息，包括：科室、岗位、用户编码、院内工号、用户姓名、性别、年龄、手机号、座机号等。 内镜管理：可维护科室所有内镜的基础信息。包括：内镜编码、内镜名称、内镜钢号、内镜类型、所属科室、厂家、使用次数、内镜状态、科室管理：可以添加多科室管理。 | 具备 |
| 2.14、消毒液监测 可记录：消毒液种类，消毒液名称，监测设备，消毒槽，监测时间，操作人，监测结果（是否合格），监测结果照片。支持高拍仪、摄像头等拍照上传。 | 具备 |
| 2.15、培训教学管理：支持文件、视频等上传、下载、在线阅读等功能。 | 具备 |
| 2.16、内镜维修管理：实现对内镜型号、内镜名称、维修部位、维修次数、维修的起止时间、维修费用等信息登记功能。 | 具备 |
| 3、内镜存储模块 | 具备 |
| 3.1、采用RFID技术实现内镜储存柜出入库数据的动态采集，获取每条内镜出入库时间、操作人、储存柜号、内镜名称数据记录。 | 具备 |
| 3.2、系统支持储存流程记录信息完整时自动提交数据库保存，无需用户二次操作软件，有效减少用户操作次数并降低储存记录漏保存的概率。 | 具备 |
| 3.3、系统提供储存流程记录灵活处理，解决储存环节漏刷问题。 | 具备 |
| 3.4、储存阶段采集的数据包括：操作人、出入库内镜名称、出入库内镜型号、出入库内镜钢号、内镜出入库时间、内镜状态、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号。 | 具备 |
| 3.5、实时库存信息查询：查询条件包括储存柜名称、储存柜编号、内镜名称、内镜编号；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、入库时间、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号 | 具备 |
| 3.6、内镜出入库查询：查询条件包括储存柜名称、储存柜编号、内镜名称、内镜编号，日期；查询结果包括内镜名称、内镜型号、操作人、出入库时间、内镜储存柜名称、内镜储存柜编号 | 具备 |
| 4、内镜诊疗模块 | 具备 |
| 4.1、采用RFID技术实现内镜诊疗数据的动态采集，真实准确地获知内镜、病人等信息。 | 具备 |
| 4.2、系统提供诊疗流程记录灵活处理，解决诊疗环节漏刷问题。 | 具备 |
| 4.3、系统支持与PACS或HIS做病人接口，直接获取病人数据，无需用户手动操作。 | 具备 |
| 4.4、诊疗阶段采集的数据包括：操作人、内镜名称、检查开始时间、检查结束时间、病人检查号、病人姓名、医生姓名、阳性标识、诊疗房间号。 | 具备 |
| 4.5、病人使用追溯查询：查询病人使用的内镜使用前和使用后的内镜洗消过程明细；查询条件：病人姓名、检查号、使用日期范围；查询结果：病人姓名、检查号、使用日期、内镜种类、内镜型号、内镜编号、使用前后的洗消人、洗消日期、洗消步骤、洗消时长等 | 具备 |
| 5、质量控制模块 | 具备 |
| 5.1、提供刷卡有效间隔控制，避免读卡器连续性读取重复的数据影响应用效果。 | 具备 |
| 5.2、对各个环节操作时间进行监管，对不满足最低清洗消毒时间的操作进行报警提示，且无法进入下一洗消步骤。 | 具备 |
| 5.3、对内镜储存进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁储存 | 具备 |
| 5.4、对内镜诊疗进行监管，对未经清洗消毒或清洗消毒不合格的内镜进行报警提示并严禁给病人使用。 | 具备 |
| 5.5、诊疗房间刷卡时刷卡器在出现PACS对接查询错误时蜂鸣提示操作人员。 | 具备 |
| 5.6、诊疗房间刷卡器网络连接错误时及时显示。 | 具备 |
| 5.7、建立阳性内镜的监管记录，将阳性镜与普通内镜区分处理，避免交叉感染。 | 具备 |
| 5.8、对登记损坏的内镜信息及时进行反馈，方便用户及时维修补全，不耽误用户使用。 | 具备 |
| 5.9、统计内镜的使用次数，对于使用达到一定次数的内镜提醒用户及时检修。 | 具备 |
| *6、其他要求 | 配置服务器、机柜、工作站及其他必备硬件 |